Załącznik nr 1 do

Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 22.02.2021 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1- CHŁODZIARKI LABORATORYJNE – 4 szt.

Wymagane parametry:
- wymiary szerokość- 60- 65 cm, wysokość- 180- 210 cm,

- drzwi przeszklone,

- pojemność- 400- 500 l.

- zakres regulacji temperatur +2oC/+8oC,

- port dostępowy do zewnętrznego czujnika temperatury,

- obieg powietrza wymuszony wentylatorem,

- oświetlenie LED,

- zewnętrzny wyświetlacz LED,

- automatyczne odraszanie,

- dodatkowy termostat zabezpieczający przed przemrożeniem

Zadanie nr 2- ZAMRAŻARKA LABORATORYJNA- 1 szt.

Wymagane parametry:
- wymiary szerokość- 60- 65 cm, wysokość- 160- 210 cm,

- pojemność- 200- 300 l.

- wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej,

- zakres regulacji temperatur - 10oC/- 30oC,

- alarmy dźwiękowe świetlne,

- rejestrator temperatury zapisujący zaistniałe alarmy, możliwość zgrania na komputer za

pomocą portu USB,

- menu sterownika w języku polskim.

Zadanie nr 3- SUSZARKA LABORATORYJNA- 1 szt.

Wymagane parametry:

- minimalne wymiary wewnętrzne komory: szerokość- 50 cm, głębokość-40 cm, wysokość-

48 cm,

- pojemność- 100- 115 l.

-  nastawa temperatury do 250oC,

- obieg powietrza grawitacyjny.

Zadanie nr 4- ASYSTORY MEDYCZNE ( stolik wielofunkcyjny)- 3 szt.

Wymagane parametry:

-  wymiary: szerokość- 45- 50 cm, głębokość-40- 45 cm, wysokość- 78- 91 cm,

- 2 lub 3 szuflady,

- na jezdnych kółkach,

- blat odporny chemicznie na preparaty dezynfekcyjne.

Zadanie nr 5- DYGESTORIA  LABORATORYJNE- 2 szt.

1.

Wymagane parametry:

- wymiary szerokość- 120 cm, głębokość- 93 cm, wysokość- 160- 242 cm,

- głębokość blatu roboczego 75 cm,

- blat wykonany z litej ceramiki technicznej z integralnym podniesionym obrzeżem,

- wykładka komory z ceramiki wielogabarytowej,

- obudowa zewnętrzna z blach malowanych proszkowo farbami epoksydowymi,

- instalacja wod.- kan.: 1 ujęcie zimnej wody (zawór + wylewka), 1 zlewik ceramiczny,

- instalacja elektryczna: oświetlenie komory, 2 x gniazdko 230V,

- system przewietrzania przez podwójna ścianę ( odciąg oparów z dolnych i górnych części

komory),

- klapa bezpieczeństwa,

- blokada okna na poziomie 50 cm (wysokość roboczego otwarcia),

- system „AFP” zabezpieczający przed niekontrolowanym spadkiem okna,

- szyba przednia ze szkła bezpiecznego,

- czujnik przepływu powietrza wraz z sygnalizacją dźwiękową i wizualną z elektronicznym

panelem dotykowym,

- pod blatem szafka laminowana, wyłożona PCV, wentylowana w trakcie pracy dygestorium,

- podłączenie konstrukcji do uziemienia,

- certyfikat zgodności z normą PN- EN 14175-1, 2, 3, 6 wydany przez akredytowane w tym

zakresie laboratorium badawcze.

2.

- wymiary szerokość- 120 cm, głębokość- 93 cm, wysokość- 160- 242 cm,

- głębokość blatu roboczego 75 cm,

- blat wykonany z litej ceramiki technicznej z integralnym podniesionym obrzeżem,

- wykładka komory z ceramiki wielogabarytowej,

- obudowa zewnętrzna z blach malowanych proszkowo farbami epoksydowymi,

- instalacja wod.- kan.: 1 ujęcie zimnej wody (zawór + wylewka), 1 zlew ceramiczny o

wymiarach wewnętrznych komory 39 x 39 cm,

- instalacja elektryczna: oświetlenie komory, 2 x gniazdko 230V,

- system przewietrzania przez podwójna ścianę ( odciąg oparów z dolnych i górnych części

komory),

- klapa bezpieczeństwa,

- blokada okna na poziomie 50 cm (wysokość roboczego otwarcia),

- system „AFP” zabezpieczający przed niekontrolowanym spadkiem okna,

- szyba przednia ze szkła bezpiecznego,

- czujnik przepływu powietrza wraz z sygnalizacją dźwiękową i wizualną z elektronicznym

panelem dotykowym,

- pod blatem szafka laminowana, wyłożona PCV, wentylowana w trakcie pracy dygestorium,

- podłączenie konstrukcji do uziemienia,

- certyfikat zgodności z normą PN- EN 14175-1, 2, 3, 6 wydany przez akredytowane w tym

zakresie laboratorium badawcze.