Warszawa, 2021.02.24

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

dotyczy postępowania: Dostawa i montaż urządzeń stanowiących wyposażenie Laboratorium usytuowanego w Przychodni Internistyczno- Specjalistycznej SZPZLO Warszawa Praga- Północ przy ul. Radzymińskiej 101/103 w Warszawie, nr sprawy: 1/2021

Dotyczy zadania nr 1

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie z jakiego materiału ma być wykonane urządzenie?

Czy Zamawiający wymaga urządzenia z obudową i wnętrzem ze stali malowanej na biało?

ODPOWIEDŹ

TAK wymagana jest obudowa i wnętrze ze stali malowanej na biało.

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wyposażone było w regulowane półki i koszyk, czy też bez wyposażenia wnętrza?

ODPOWIEDŹ

TAK wymagane jest wyposażenie chłodziarki w półki w ilości 5-6 regulowanych półek plus kosz.

Pytanie 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w stosowne alarmy? Jeśli tak to jakie?

ODPOWIEDŹ

Urządzenie powinno posiadać alarm wysokiej/niskiej temperatury oraz alarm otwartych drzwi.

Pytanie 4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga portu dostępowego do zewnętrznego czujnika temperatury o średnicy 12 mm?

ODPOWIEDŹ

Port dostępowy może mieć Ø12 mm.

Pytanie 5

Czy Zamawiający ni popełnił omyłki pisząc o „automatycznym odraszaniu” – i miał na myśli „automatyczne odszranianie”?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający popełnił błąd literowy, chodziło o automatyczne odszranianie.

Dotyczy zadania nr 2

Pytanie 6

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga urządzenia, którego dokładność regulacji i odczytu temperatury wynosi 0,1 st.C?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga regulacji temperatury w zakresie typowym dla tego typu urządzeń pracujących w laboratorium na poziomie 0,1ᵒC.

Pytanie 7

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga urządzenia, którego zewnętrzna część zbudowana jest ze stali nierdzewnej galwanizowanej na gorąco, pokryte powłoką antykorozyjną i folią PCV?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza wymóg aby zewnętrzna część urządzenia zbudowana była ze stali nierdzewnej galwanizowanej na gorąco, pokryte powłoką antykorozyjną i folią PCV.

Pytanie 8

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wyposażone było w szuflady ze stali nierdzewnej z frontem przezroczystym?

ODPOWIEDŹ

TAK wymagane są 3 półki plus jedna szuflada ze stali nierdzewnej z frontem przezroczystym.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wymaga, aby zamrażarka przystosowana była do pracy w temp.: +16/+43C? Takie rozwiązanie sprawi, że urządzenie bezproblemowo będzie pracować w pomieszczeniu pozbawionym klimatyzacji.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę ale  nie jest to  bezwzględny wymóg, urządzenie będzie pracować w pomieszczeniu klimatyzowanym.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało filtr RFI (przeciwzakłóceniowy), dzięki któremu zamrażarka nie zakłóca pracy innych urządzeń elektronicznych?

ODPOWIEDŹ

Parametr mile widziany ale nie wymagany.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wymaga, aby zamrażarka wyposażona była w elektroniczny panel sterowniczy z kolorowym cyfrowym wyświetlaczem temperatury pokazującym menu, wewnętrzną temperaturę, temperaturę zadaną, datę i godzinę oraz komunikaty a także liczbę otwarć drzwi w danym dniu?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga, aby zamrażarka wyposażona była w elektroniczny panel sterowniczy pokazujący wewnętrzną temperaturę, temperaturę zadaną, datę i godzinę.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w optyczny i dźwiękowy system alarmowy ostrzegający o przekroczeniu zadanej temperatury (za wysoka i za niska temperatura), niezamknięciu drzwi oraz uszkodzeniu czujników?

ODPOWIEDŹ

TAK

Pytanie 13

Czy Zamawiający wymaga, aby system alarmowy był zintegrowany ze sterownikiem?

ODPOWIEDŹ

TAK

Pytanie 14

Czy Zamawiający wymaga, aby na panelu sterowniczym dało się odczytać godzinę i datę zaistniałego zdarzenia (np. alarmu przekroczenia temperatury)?

ODPOWIEDŹ

TAK

Pytanie 15

Czy Zamawiający wymaga, aby sterownik zamrażarki był blokowany hasłem

uniemożliwiającym przypadkową zmianę parametrów pracy przed dostępem osób niepowołanych?

ODPOWIEDŹ

Parametr mile widziany.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenia nie dało się wyłączyć głównym włącznikiem na froncie urządzenia bez wpisania hasła?

ODPOWIEDŹ

Parametr mile widziany.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wymaga, aby zamrażarka była wyposażona w zintegrowany ze sterownikiem rejestrator danych o temperaturze i alarmach z ostatnich 30 dni oraz port USB umożliwiający zgranie danych temperaturowych na komputer?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga, aby zamrażarka była wyposażona we wbudowany w urządzenie zintegrowany ze sterownikiem rejestrator danych o temperaturze i alarmach.

Pytanie 18

Czy z uwagi na bezpieczeństwo przechowywanego materiału Zamawiający wymaga, aby drzwi chłodziarki wyposażone były w zamek, system automatycznego domykania i uszczelkę magnetyczną?

ODPOWIEDŹ

TAK

Z-CA DYREKTORA									ds. EKONOMICZNO - FINANSOWWYCH

JOLANTA SKOCZYŃSKA