Odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga - Północ, numer postępowania DUUE 2019/S 083-196629.

Pytanie do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do max. 60 dni.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Prosimy o zmianę zapisów SIWZ, p. V „Termin wykonania zamówienia”. Prosimy o:

a.	Przedłużenie terminu wykonania zamówienia do 8 tygodni od daty podpisania umowy – urządzenia są produkowane na zamówienie, a ilość urządzeń może przekraczać stany magazynowe dostawców

b.	Usunięcia zapisu „jednak nie później niż 01.08.2019” ze względu na możliwość przedłużenia procedury przetargowej.

Odp: Zamawiający zmienia zapis p. b na „jednak nie później niż do 15.08.2019”oraz termin wykonania zamówienia na 55 dni od daty podpisania umowy

Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia  – 40 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy, jednak nie później niż 01.08.2019 r.

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji przedmiotu zamówienia do min 60 dni lub dłużej. Prace adaptacyjno – remontowe, będą wymagać sporej interwencji w infrastrukturę pracowni RTG

a wymagany czas jest zbyt krótki, szczególnie jeśli Zamawiający chciałby etapowo uruchamiać obie pracownie RTG z zachowaniem jak naj krótszego okresu ich wyłączenia. Warto rozważyć etapowe oddanie jednej po drugiej pracowni. Dodatkowym argumentem jest fakt okresu urlopowego który może negatywnie wpłynąć na zatwierdzenie nowych projektów osłon stałych dla obu pracowni RTG.

Bez zatwierdzonych projektów osłon stałych nie będzie można dokończyć adaptacji pracowni i instalacji nowych aparatów RTG.

Odp: Zamawiający zmienia zapis na „jednak nie później niż do 15.08.2019” oraz termin wykonania zamówienia na 55 dni od daty podpisania umowy

Pytania do umowy

§3 pkt. 4b

Prosimy Zamawiającego o zmianę na: „dokonaniu przez przedstawicieli Wykonawcy instalacji dostarczonych przedmiotów i konfiguracji na miejscu dostawy, dokonaniu dodatkowo płatnej adaptacji pomieszczeń jeżeli montaż urządzeń tego wymaga”

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

§4 pkt. 1

4) Prosimy Zamawiającego o zmianę na: „wykonania szkoleń pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu”

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

§6 pkt. 4

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wskazane w ust. 1 przelewem w złotych polskich w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu na rachunek bankowy Wykonawcy.”

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

§7 pkt. 3

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: „wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie z przedmiotem zamówienia wypełniony i podpisany dokument gwarancyjny co do jakości każdego dostarczonego przedmiotu, wystawiony przez siebie lub osobę trzecią – producenta”

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

§7

Prosimy Zamawiającego o dodanie zapisu:

„Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady dostarczanego urządzenia wynikłe na skutek:

1) eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, nie stosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich,

2) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby,

3) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi siła wyższa (np. pożar, powódź, zalanie)”

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

§7 pkt. 11

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: „W przypadku nieprzystąpienia do wymiany lub usuwania wad gwarancyjnych w terminie wskazanym w ust. 9 oraz z okresie rękojmi Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad gwarancyjnych osobie trzeciej posiadającej autoryzację serwisową producenta sprzętu na koszt Wykonawcy pod warunkiem braku reakcji po ponownym wezwania go do naprawy”

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

§7 pkt. 12

Prosimy Zamawiającego o zmianę na: Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia nieprawidłowości w przedmiocie umowy tj. wady usterki, awarii  albo jego wymiany w ciągu maksymalnie 96 godzin w  dni robocze bądź też do dostarczenia i zainstalowania na czas naprawy sprzętu zamiennego o parametrach nie gorszych od naprawianego”

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

§8

Prosimy zamawiającego o miarkowanie kar umownych:

b) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadku określonym w § 7 ust 1, w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1

f) nieuzasadnionego odstąpienia Wykonawcy od niniejszej umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

§9 pkt 1

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: „Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 15  dni od daty powzięcia wiadomości o tym, że Wykonawca realizuje dostawy przewidziane niniejszą umowa w sposób niezgodny z ofertą, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową. Przed Rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy termin”

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

§9 pkt 3

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: „W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług do dnia odstąpienia od Umowy.”

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

§10 pkt 1

Prosimy Zamawiającego o zmianę na: „okresu realizacji umowy w przypadku kiedy Wykonawca udowodni, że z przyczyn obiektywnych niezależnych od niego nie jest w stanie zrealizować zamówienia w określonym w umowie terminie np.: producent urządzeń wydłużył termin realizacji w stosunku do terminu wynikającego z umowy, wystąpiła przerwa w dostawach itp. Wydłużenie okresu realizacji zamówienia nie może być dłuższe niż 30 dni”

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

PAKIET I  – Aparat RTG

Dotyczy: Pakiet I – Aparat RTG Typ A

Pytanie 1.

6. Min. 5 istotnych elementów oferowanego aparatu rtg, tj. lampa, generator, detektor, stół kostny, statyw płucny, zawieszenie sufitowe tego samego producenta i objęte jednym certyfikatem CE.

Czy Zamawiający dokona zmiany zapisu i wyłączy z listy istotnych elementów oferowanego aparatu rtg lampę i generator. Te komponenty zawsze są produkowane na zamówienie producentów przez zewnętrznych dostawców komponentów systemów RTG jako produkt OEM. Producenci systemów RTG korzystając z wymienionych wyżej komponentów naklejają wyłącznie swoją etykietę produktu. Nie ma więc podstaw, aby lampa i generator występował na liście produktów producenta. Oczywiście podtrzymujemy zapis, iż wszystkie elementy oferowanego aparatu rtg objęte są jednym certyfikatem CE. Wprowadzając następujący zapis i kryterium oceny punktowej Zamawiający promuje wyłącznie jednego producenta aparatów rtg i uniemożliwia złożenie innym oferentom równoważnej oferty.

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu i zmianę zapisu na proponowany poniżej:

„Min. 3 istotnych elementów oferowanego aparatu rtg, tj. detektor, stół kostny, statyw płucny, zawieszenie sufitowe tego samego producenta i objęte jednym certyfikatem CE”.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 2.

9. Zakres ruchu wzdłużnego układu lampy RTG Min. 500 cm.

Czy Zamawiający dopuści szynę 500 cm o zakresie ruchu wzdłużnego min. 418 cm?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 3.

15. Wykonywanie badań przy pomocy dwóch ognisk jednocześnie w programowalnej proporcji mocy.

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu w punkcie 15? Wprowadzając następujący zapis i kryterium oceny punktowej Zamawiający promuje wyłącznie jednego producenta aparatów rtg i uniemożliwia złożenie innym oferentom równoważnej oferty.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 4.

38. Zakres mAs Min. 0,5 do 600.

Czy Zamawiający dopuści generator o max wartości mAs 500 mAs? Zgodnie z certyfikatem producenta, aparat RTG jest oferowany jako urządzenie medyczne wyprodukowane z zachowaniem pełnej kompatybilności podstawowych elementów ruchomych, komponentów oraz części składowych produktu w celu uzyskania optymalnych parametrów pracy aparatu RTG zgodnie z zasadą ALARA. Wskazuje to na fakt, iż zastosowany generator został zaprojektowany i celowo wyprodukowany przez producenta aparatu RTG tak, aby umożliwiał wykonanie obrazów z najmniejszą możliwą dawką i optymalną jakością obrazu, co jest celem nadrzędnym.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 5.

46. Zakres ruchu płyty pacjenta: - poprzeczny Min 25 cm; - wzdłużny Min 100cm.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego i propozycję zmiany zapisu zakresu ruchu płyty pacjenta na zapis:

„Zakres ruchu płyty pacjenta: - poprzeczny Min 27 cm; - wzdłużny Min 96cm.”

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 6.

60. Obrót panela detekcyjnego wg osi pionowej statywu min. 90º.

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu w punkcie 60? Wprowadzając następujący zapis i kryterium oceny punktowej Zamawiający promuje wyłącznie jednego producenta aparatów rtg i uniemożliwia złożenie innym oferentom równoważnej oferty.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 7.

69. Możliwość pozycjonowania statywu z detektorem do krótszej krawędzi bocznej stołu rtg, do projekcji promieniem poziomym pacjentów np. siedzących na blacie stołu rtg (ekspozycje klatek, kręgosłupów, kolan)

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu w punkcie 69? Wprowadzając następujący zapis i kryterium oceny punktowej Zamawiający promuje wyłącznie jednego producenta aparatów rtg i uniemożliwia złożenie innym oferentom równoważnej oferty.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 8.

71. Możliwość wykonania zdjęcia o zadanej długości np. 50cm lub 60cm.

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu w punkcie 71? Wprowadzając następujący zapis i kryterium oceny punktowej Zamawiający promuje wyłącznie jednego producenta aparatów rtg i uniemożliwia złożenie innym oferentom równoważnej oferty.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 9.

73. Rentgenowski detektor panelowy (panel CsI) do cyfrowej radiografii bezpośredniej (wbudowany w stole i stojaku) - 2 szt.

Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o doprecyzowanie zapisu w punkcie 73 i zamianę w zapisie punktu na:

Rentgenowski detektor panelowy (panel CsI) do cyfrowej radiografii bezpośredniej w wersji bezprzewodowej (wbudowany w stole i stojaku w wersji) - 2 szt. Swoją prośbę motywujemy tym , że Zamawiający chce korzystać i współdzielić detektory między dwoma systemami rtg , czyli w aparacie typu A i aparacie typu B.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 10.

85. System pomocy w języku polskim.

Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o doprecyzowanie zapisu i odpowiedź na pytanie. Czy system pomocy w języku polskim może być dostępny w wersji elektronicznej np. w pliku pdf?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 11.

114. Podłączenie i integracja dostarczanego sprzętu do istniejącego systemu PACS/RIS posiadanego przez Zamawiającego.

Zwracamy się z prośbą o podanie nazw systemów RIS i PACS funkcjonujących w szpitalu. Czy Zamawiający posiada licencję na podłączenie nowego aparatu RTG? Czy Zamawiający posiada ofertę cenową na podłączenie i integrację z systemem RIS i PACS? Czy Oferent ma zwrócić się bezpośrednio do producenta/ów funkcjonujących systemów RIS i PACS w celu pozyskania oferty na podłączenie i integrację? Mając na uwadze równe szanse w postępowaniu sugerujemy, aby to Zamawiający pozyskał ofertę cenową na podłączenie i integrację do systemów RIS i PACS i zamieścił ją z innymi dokumentami do postępowania.

Odp: Nazwa systemu RIS to Chazon firmy PIXEL Technology, PACS to Exhibeon firmy PIXEL Technology. Zamawiający nie posiada licencji na podłączenie nowego aparatu RTG, nie posiada także oferty cenowej na podłączenie i integrację z systemami RIS/PACS. Oferent powinien się zwrócić bezpośrednio do producenta w celu pozyskania ofert.

Pytanie 12

Czy zamawiający dopuści do postepowania nowoczesny cyfrowy aparat RTG w którym zakres obrotu układu lampy RTG wynosi razem 340 stopni?  Zakres ten pozwala na wykonanie wszystkich ekspozycji a ze względu na pomieszczenie i przepisy środek stołu musi być min 150 cm od ściany wiec zamontowanie stołu centralnie w pomieszczeniu ograniczy jego funkcjonalność.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 13

Czy zamawiający dopuści do postepowania nowoczesny cyfrowy aparat RTG w którym pojemność cieplna kołpaka wynosi 1700 KHU? Proponowana pojemność cieplna kołpaka jest i tak bardzo duża i pozwala na ciągłą prace aparatu nawet przy wykonywaniu wyłącznie zdjęć kości długich co obciąża znaczne lampę. Wymóg min 2.0 MHU ogranicza konkurencyjność i powoduje również znaczne obciążenie samego zawieszenia ze względu na masę kołpaka.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 14

Czy zamawiający dopuści do postepowania nowoczesny cyfrowy aparat RTG w którym czytelny wyświetlacz danych na kołpaku będzie miał wielkość 8,4 cala? Wielkość wyświetlacza jest wystarczająca do pełnego wykorzystania funkcjonalności aparatu ze względu na wykonywanie zdjęć przez technika w sterowni aparatu, gdzie jest duży monitor min. 21 cali który steruje w pełni aparatem.

- Czy zamawiający nie dopuścił się omyłki w tym pytaniu?  czy nie powinno ono brzmieć nie ruchoma kratka przeciwrozproszeniowa ?

Większość nowych systemów cyfrowych rtg jest oferowana bez ruchomej kratki przeciw rozproszeniowej wynika to z montażu kratek o większej ilości linii co wyeliminowało problem z napędem kratki i jej synchronizacji z ekspozycją co skróciło czas przygotowania do ekspozycji. – dotyczy punktu 52

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 15

Czy zamawiający zrezygnuje ze zmotoryzowanego ruchu kolumny ze statywem wzdłuż stołu? takie rozwiązanie charakteryzuje aparat Philips DigitalDiagnost 4.1 i ogranicza konkurencyjność.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 16

Czy zamawiający nie dopuścił się omyłki w tym pytaniu?  czy nie powinno ono brzmieć nie ruchoma kratka przeciwrozproszeniowa? Większość nowych systemów cyfrowych rtg jest oferowana bez ruchomej kratki przeciw rozproszeniowej wynika to z montażu kratek o większej ilości linii co wyeliminowało problem z napędem kratki i jej synchronizacji z ekspozycja co skróciło czas przygotowania do ekspozycji. – dotyczy punktu 65

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 17

Czy zamawiający dopuści możliwość wprowadzania danych przy pomocy klawiatury i myszki bez ekranu dotykowego? rozwiązanie takie jest powszechne i znacznie ułatwia wprowadzanie danych pacjenta.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 18

Czy zamawiający może udzielić informacji kto jest operatorem PACS /RIS w Państwa placówce?

Odp: Operatorem systemu RIS/PACS jest firma PIXEL Technology

Pytanie 19  Dotyczy pkt. 6, 28, 29

Prosimy o wyjaśnienie czy w w/w punktach nastąpiła oczywista omyłka pisarska i zamiast za odpowiedź TAK Zamawiający chciał przyznać 2 pkt. zamiast 20 pkt.

Przyznana punktacja w rażący sposób wypacza ocenę techniczną przyznając nadzwyczajnie wysoką punktację za cechy nie mające znaczenia merytorycznego. Cechy punktowane obecnie 20 pkt. są cechami standardowymi, które powinny być bezwzględnie wymagane. Aktualna punktacja w pakiecie nr 1 powoduje, że Wykonawcy otrzymują więcej (60 pkt) za trzy nieważne cechy niż za wszystkie inne istotne parametry i funkcjonalności, którym przyznawana jest punktacja od 1 do 10 pkt.

Prosimy o korektę tego absurdu merytorycznego, gdyż w przeciwnym wypadku postępowanie nie będzie prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz rzetelności merytorycznej.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany

Pytanie 20 Dotyczy pkt. 11

Czy Zamawiający wprowadzi dodatkową punktację dla aparatów posiadających zakres ruchu pionowego układu lampy RTG ≥ 165 cm.

Jest to ważny parametr umożliwiający wykonywanie badań od samej podłogi na statywie płucnym oraz klatki piersiowej w pozycji leżącej na stole kostnym z odległości diagnostycznej zgodnie z procederami NFZ.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany

Pytanie nr 21  Dotyczy pkt. 51

Prosimy o potwierdzenie, że wymagana wartość obciążenia płyty pacjenta dotyczy pełnego zakresu ruchów stołu z ruchem pionowym włącznie. Operator pozycjonując pacjenta musi mieć jasno określą procedurę postępowania i wiedzieć, że przy wadze pacjenta X może go dowolnie pozycjonować na stole (ruch pływający blatu i ruch góra –dół). Konieczne jest wymaganie obciążalności stołu w dowolnej pozycji stołu włącznie z pełnym wartości merytorycznej a brak jego rzetelnej oceny może stanowić zagrożenie dla pacjentów bariatrycznych, których populacja ciągle rośnie.

Odp: Zamawiający potwierdza, że wymagana wartość obciążenia płyty pacjenta dotyczy pełnego zakresu ruchów stołu z ruchem pionowym włącznie

Pytanie 22 Dotyczy pkt. 60/61

Czy Zamawiający wprowadzi dodatkową punktację dla aparatów posiadających oprócz panelu detekcyjnego wg osi pionowej statywu posiadają dodatkową oś obrotu panelu detekcyjnego wg własnej osi pionowej?

Jest to ważna funkcjonalność ułatwiająca wykonywanie skomplikowanych badań

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany

Pytanie 23 Dotyczy pkt. 67

Czy Zamawiający zgodzi się dodatkowo punktować rozwiązania lepsze. Maksymalna dopuszczalna masa obciążenia modułu detektora wpływ np. przy wykonywaniu badania kości piszczelowej lub udowej pacjentów na wózku Obciążenie może być większe niż wymagane 20kg. Prosimy o wprowadzenie punktacji: 5 punktów dla rozwiązań o maksymalna dopuszczalna masa obciążenia modułu detektora statywu w pozycji poziomej ≥ 30 kg (rozwiązanie o 50% lepsze od wymaganego).

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany

Pytanie 24 Dotyczy pkt. 70

Czy Zamawiający zrezygnuje z oceny obrazowania długich kości na stojąco w zakresie powyżej 120cm?

Wprowadzona ocena nie posiada jakiegokolwiek uzasadnienia merytorycznego, ponieważ nie wykonuje się badań kości długich ani kręgosłupów powyżej 120 cm. Ocena nierealnego parametru w sposób rażący narusza zasady merytorycznej o czym świadczy także niewspółmiernie duża wartość przyznawanej punktacji (10 pkt!). Dla lepszego zobrazowania należy dodać, iż aby wykorzystać zakres badania kości długich 150 cm pacjent musiałby posiadać dużo ponad 3 metry wysokości.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany

Pytanie 25 Dotyczy pkt. 109

Czy Zamawiający zgodzi się na zamianę zapisu w tym punkcie na: UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera i monitora pozwalający na podtrzymanie minimum 15 minut w celu swobodnego zakończenia badania i zamknięcia systemu. Pierwotny zapis powoduje sztuczne ograniczenie konkurencji i nie pozwala nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany

Aparat RTG typ B.

Pytanie 1.

6. Min. 5 istotnych elementów oferowanego aparatu rtg, tj. lampa, generator, detektor, stół kostny, statyw płucny, zawieszenie sufitowe tego samego producenta i objęte jednym certyfikatem CE.

Czy Zamawiający dokona zmiany zapisu i wyłączy z listy istotnych elementów oferowanego aparatu rtg lampę i generator. Te komponenty zawsze są produkowane na zamówienie producentów przez zewnętrznych dostawców komponentów systemów RTG jako produkt OEM. Producenci systemów RTG korzystając z wymienionych wyżej komponentów naklejają wyłącznie swoją etykietę produktu. Nie ma więc podstaw, aby lampa i generator występował na liście produktów producenta. Oczywiście podtrzymujemy zapis, iż wszystkie elementy oferowanego aparatu rtg objęte są jednym certyfikatem CE. Wprowadzając następujący zapis i kryterium oceny punktowej Zamawiający promuje wyłącznie jednego producenta aparatów rtg i uniemożliwia złożenie innym oferentom równoważnej oferty.

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu i zmianę zapisu na proponowany poniżej:

„Min. 3 istotnych elementów oferowanego aparatu rtg, tj. detektor, stół kostny, statyw płucny, zawieszenie sufitowe tego samego producenta i objęte jednym certyfikatem CE”.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 2.

9. Zakres ruchu wzdłużnego układu lampy RTG Min. 500 cm

Czy Zamawiający dopuści szynę 500 cm o zakresie ruchu wzdłużnego min. 418 cm?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 3.

15. Wykonywanie badań przy pomocy dwóch ognisk jednocześnie w programowalnej proporcji mocy.

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu w punkcie 15? Wprowadzając następujący zapis i kryterium oceny punktowej Zamawiający promuje wyłącznie jednego producenta aparatów rtg i uniemożliwia złożenie innym oferentom równoważnej oferty.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 4.

37. Zakres mAs Min. 0,5 do 600.

Czy Zamawiający dopuści generator o max wartości mAs 500 mAs? Zgodnie z certyfikatem producenta, aparat RTG jest oferowany jako urządzenie medyczne wyprodukowane z zachowaniem pełnej kompatybilności podstawowych elementów ruchomych, komponentów oraz części składowych produktu w celu uzyskania optymalnych parametrów pracy aparatu RTG zgodnie z zasadą ALARA. Wskazuje to na fakt, iż zastosowany generator został zaprojektowany i celowo wyprodukowany przez producenta aparatu RTG tak, aby umożliwiał wykonanie obrazów z najmniejszą możliwą dawką i optymalną jakością obrazu, co jest celem nadrzędnym.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 5.

45. Zakres ruchu płyty pacjenta: - poprzeczny Min 25 cm; - wzdłużny Min 100cm.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego i propozycję zmiany zapisu zakresu ruchu płyty pacjenta na zapis:

„Zakres ruchu płyty pacjenta: - poprzeczny Min 27 cm; - wzdłużny Min 96cm.”

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 6.

51. Kratka przeciwrozproszeniowa ruchoma w trakcie ekspozycji.

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu w punkcie 51? Wprowadzając następujący zapis i kryterium oceny punktowej Zamawiający promuje wyłącznie jednego producenta aparatów rtg i uniemożliwia złożenie innym oferentom równoważnej oferty.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 7.

60. Zakres zmiany odległości ognisko lampy - rentgenowski detektor panelowy w zakresie Min. 100 - 200cm

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zamianę zapisu proponując zapis:

„Zakres zmiany odległości ognisko lampy - rentgenowski detektor panelowy w zakresie Min. 100 - 180cm”.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 8.

73. Powierzchnia użytkowa (mm) ≥ 350 x 420.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zamianę zapisu proponując zapis:

„Powierzchnia użytkowa (mm) ≥ 350 x 420 +/- 0.5cm”.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 9.

78. Przełączalna kratka przeciwrozproszeniowa.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu, co Zamawiający rozumie pod hasłem:

„Przełączalna kratka przeciwrozproszeniowa”?

Odp: Jest to zewnętrzna kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonywanie badań poza stołem

Pytanie 10.

79. Automatycznie wykrywana przez system kratka przeciwrozproszeniowa dla detektora bezprzewodowego.

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu w punkcie 79? Wprowadzając następujący zapis i kryterium oceny punktowej Zamawiający promuje wyłącznie jednego producenta aparatów rtg i uniemożliwia złożenie innym oferentom równoważnej oferty.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 11.

80. Automatyczna korekta warunków ekspozycji w momencie wykrycia kratki przeciwrozproszeniowej, wartość korekty programowalna.

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu w punkcie 80? Wprowadzając następujący zapis i kryterium oceny punktowej Zamawiający promuje wyłącznie jednego producenta aparatów rtg i uniemożliwia złożenie innym oferentom równoważnej oferty.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 12.

85. Ilość ekspozycji na jednym akumulatorze Min. 300.

W uwagi na fakt, iż nasz aparat RTG posiada zainstalowane gniazdo ładowania w szufladzie przeznaczonej na detektor bezprzewodowy zarówno w statywie jak i w stole, akumulator detektora jest cały czas doładowywany. Nie można zatem jednoznacznie odnieść się do sformułowania „. Ilość ekspozycji na jednym akumulatorze Min. 300”. Ilość wykonywanych ekspozycji przy tym rozwiązaniu jest właściwie nieograniczona cyfrą. Zatem można pokusić się o stwierdzenie, iż wartość 300 ekspozycji podczas użytkowania jest nieistotna. Ponadto nasz aparat RTG posiada zawsze na wyposażeniu zapasowy akumulator na stałe podłączony do źródła ładowania, ładowarce biurkowej. W krytycznej sytuacji rozładowania akumulatora w detektorze bezprzewodowym jest możliwość szybkiej wymiany akumulatora rozładowanego na w pełni naładowany bez użycia dodatkowych narzędzi. Ta sytuacja jest bardzo komfortowa i zabezpiecza w 100% użytkownika przed nieoczekiwanym rozładowaniem akumulatora pracującym w detektorze bezprzewodowym. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie opisanego przez nas rozwiązania i wykreślenie punktu 85.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 13.

86. Klasa ochrony przed zalaniem min. IPX7.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie detektora, który posiada stopień ochrony IPX1.

Według naszej wiedzy opartej o dobrą praktykę techników elektro-radiologów i ich spostrzeżenia podczas wykonywanych codziennych czynności w odniesieniu do pracy z detektorem cyfrowym o stopniu ochrony IPX1 („ochrona przed padającymi kroplami wody”), ten stopień ochrony jest w zupełności wystarczający i bezpieczny na tyle, aby detektor funkcjonował bez zarzutu w każdych warunkach w dowolnej pracowni RTG i nie ulegał awarii, a przy tym był prawidłowo dezynfekowany i czyszczony. Aby zapewnić Państwu skuteczną dodatkową ochronę wraz z detektorem dostarczamy zestaw jednorazowych pokrowców zabezpieczających detektor. Jednorazowe pokrowce stanowią skuteczną i bezpieczną ochronę przed płynami ustrojowymi lub krwią pacjenta.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 14.

92. Pomoc kontekstowa w języku polskim.

Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o doprecyzowanie zapisu i odpowiedź na pytanie. Czy pomoc kontekstowa w języku polskim może być dostępna w wersji elektronicznej np. w osobnym pliku pdf?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 15.

121. Podłączenie i integracja dostarczanego sprzętu do istniejącego systemu PACS/RIS posiadanego przez Zamawiającego.

Zwracamy się z prośbą o podanie nazw systemów RIS i PACS funkcjonujących w szpitalu. Czy Zamawiający posiada licencję na podłączenie nowego aparatu RTG? Czy Zamawiający posiada ofertę cenową na podłączenie i integrację z systemem RIS i PACS? Czy Oferent ma zwrócić się bezpośrednio do producenta/ów funkcjonujących systemów RIS i PACS w celu pozyskania oferty na podłączenie i integrację? Mając na uwadze równe szanse w postępowaniu sugerujemy, aby to Zamawiający pozyskał ofertę cenową na podłączenie i integrację do systemów RIS i PACS i zamieścił ją z innymi dokumentami do postępowania.

Odp: Nazwa systemu RIS to Chazon firmy PIXEL Technology, PACS to Exhibeon firmy PIXEL Technology. Zamawiający nie posiada licencji na podłączenie nowego aparatu RTG, nie posiada także oferty cenowej na podłączenie i integrację z systemami RIS/PACS. Oferent powinien się zwrócić bezpośrednio do producenta w celu pozyskania ofert.

Pytanie 16

Czy zamawiający dopuści do postepowania nowoczesny cyfrowy aparat RTG w którym zakres obrotu układu lampy RTG wynosi razem 340 stopni?  Zakres ten pozwala na wykonanie wszystkich ekspozycji a ze względu na pomieszczenie i przepisy  środek stołu musi być min 150 cm od ściany wiec zamontowanie stołu centralnie w pomieszczeniu ograniczy jego funkcjonalność.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 17

Czy zamawiający dopuści do postepowania nowoczesny cyfrowy aparat RTG w którym pojemność cieplna kołpaka wynosi 1700 KHU? Proponowana pojemność cieplna kołpaka jest i tak bardzo duża i pozwala na ciągłą prace aparatu nawet przy wykonywaniu wyłącznie zdjęć kości długich co obciąża znaczne lampę. Wymóg min 2.0 MHU ogranicza konkurencyjność.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 18

Czy zamawiający dopuści do postepowania nowoczesny cyfrowy aparat RTG w którym czytelny wyświetlacz danych na kołpaku będzie miał wielkość 8,4 cala? Wielkość wyświetlacza jest wystarczająca do pełnego wykorzystania funkcjonalności aparatu ze względu na wykonywanie zdjęć przez technika w sterowni aparatu, gdzie jest duży monitor min. 21 cali który steruje w pełni aparatem.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 19

Czy zamawiający nie dopuścił się omyłki w tym pytaniu?  czy nie powinno ono brzmieć nie ruchoma kratka przeciwrozproszeniowa  ?

Większość nowych systemów cyfrowych rtg jest oferowana bez ruchomej kratki przeciw rozproszeniowej wynika to z montażu kratek o większej ilości linii co wyeliminowało problem z napędem kratki i jej synchronizacji z ekspozycja co skróciło czas przygotowania do ekspozycji. – dotyczy punktu 51

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 20

Czy zamawiający dopuści nowoczesny cyfrowy aparat RTG w którym zakres zmiany odległości ogniska lampy - rentgenowski detektor panelowy w zakresie 100-180 cm?  wykonywanie zdjęć rtg klatki piersiowej wymaga zakresu 150-180 cm a a nowoczesne systemy cyfrowe wykonują również w tym zakresie zdjęcia kości długich.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 21

Czy zamawiający nie dopuścił się omyłki w tym pytaniu?  czy nie powinno ono brzmieć nie ruchoma kratka przeciwrozproszeniowa?

Większość nowych systemów cyfrowych rtg jest oferowana bez ruchomej kratki przeciw rozproszeniowej wynika to z montażu kratek o większej ilości linii co wyeliminowało problem z napędem kratki i jej synchronizacji z ekspozycja co skróciło czas przygotowania do ekspozycji. – dotyczy punktu 61

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 22

Czy zamawiający dopuści możliwość wprowadzania danych przy pomocy klawiatury i myszki bez ekranu dotykowego? rozwiązanie takie jest powszechne i znacznie ułatwia wprowadzanie danych pacjenta.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 23

Czy zamawiający może udzielić informacji kto jest operatorem PACS /RIS w państwa placówce?

Odp: Operatorem systemu RIS/PACS jest firma PIXEL Technology

Pytanie 24 Dotyczy pkt. 6, 28, 29, 86

Prosimy o wyjaśnienie czy w w/w punktach nastąpiła oczywista omyłka pisarska i zamiast za odpowiedź TAK Zamawiający chciał przyznać 2 pkt. zamiast 20 pkt.

Przyznana punktacja w rażący sposób wypacza ocenę techniczną przyznając nad wysoką punktację za cechy nie mające znaczenia merytorycznego. Cechy punktowane obecnie 20 pkt. są głównie cechami standardowymi, które powinny być bezwzględnie wymagane lub jak w przypadku pkt 86 nie mają znaczenia w warunkach przychodni. Inna punktacja w pakiecie nr 2 powoduje, że Wykonawcy mogą otrzymać więcej (80 pkt) za cztery nieważne cechy niż za wszystkie inne istotne parametry i funkcjonalności, którym przyznawana jest punktacja od 1 do 10 pkt.

Prosimy o korektę tego absurdu merytorycznego, gdyż w przeciwnym wypadku postępowanie nie będzie prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz rzetelności

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany

Pytanie 25 Dotyczy pkt. 11

Czy Zamawiający wprowadzi dodatkową punktację dla aparatów posiadających zakres ruchu pionowego układu lampy RTG ≥ 165 cm.

Jest to ważny parametr umożliwiający wykonywanie badań od samej podłogi na statywie płucnym oraz klatki piersiowej w pozycji leżącej na stole kostnym z odległości

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany

Pytanie 26 Dotyczy pkt. 50

Prosimy o potwierdzenie, że wymagana wartość obciążenia płyty pacjenta dotyczy pełnego zakresu ruchów stołu z ruchem pionowym włącznie. Czyli dla dowolnej pozycji stołu włącznie z pozycjonowaniem w przeciwnym przypadku parametr nie posiada praktycznej wartości merytorycznej a brak jego rzetelnej oceny może stanowić zagrożenie dla pacjentów bariatrycznych, których populacja ciągle rośnie.

Odp: Zamawiający potwierdza, że wymagana wartość obciążenia płyty pacjenta dotyczy pełnego zakresu ruchów stołu z ruchem pionowym włącznie

Pytanie 27 Dotyczy pkt. 57

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje, żeby aparat RTG typ B posiadał także, podobnie jak aparat RTG typ A statyw płucny z ruchem wzdłużnym wzdłuż stołu kostnego?

Jeżeli nie prosimy o wykreślenie wymogu obrotu panelu detekcyjnego wg własnej osi pionowej. Wymóg taki nie ma merytorycznego zastosowania do statywów montowanych na stałe i uniemożliwia złożenie ważnej oferty na aparaty rtg firmy Philips, która jest wiodącym producentem najwyższej klasy aparatury RTG na świecie.

Jeżeli tak – pragniemy zawrócić uwagę, że w pracowniach, w których większość stanowią stałe i dla zachowania maksymalnej stabilności nie posiadającego możliwości obrotu wg osi pionowej. Rozwiązania takie cechują aparaty wszystkich czołowych producentów aparatów RTG płucnych. Dlatego proponujemy wykreślenie wymogu w pkt 57.

Odp: Zamawiający wykreśla wymóg obrotu panelu detekcyjnego wg własnej osi pionowej z pkt. 57.

Pytanie 28 Dotyczy pkt. 72

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę Zapisu na bardziej zrozumiały i praktyczny. Operator systemu RTG nie wie, jaki jest nacisk na powierzchnię detektora, natomiast na podstawie y pacjenta lub zlecenia badania zna wagę pacjenta. Prosimy o zmianę zapisu na

|  | obciążenie detektora dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy (ciężar pacjenta rozłożony na całej – ekspozycje z tzw. wolnej ręki ≥100kg |  | ≥160 kg – - |
| --- | --- | --- | --- |

różnych producentów.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany

Pytanie 29 Dotyczy pkt. 86

Prosimy o potwierdzenie, że oceniana klasa ochrony przed zalaniem min. IPX7 dotyczy detektora wraz z baterią gotowego do pracy.

W obecnym brzmieniu Zamawiający ocenia parametr iluzoryczny, gdyż trudno sobie wyobrazić, aby użytkownik traktował w kontaktach z płynami np. krwią inaczej detektor a inaczej baterie. Dodatkowo należy stwierdzić, że ocena tego parametru na tak wysoką wartość (20 pkt) jest niezgodna z zasadami uczciwej konkurencji oraz rzetelności merytorycznej, gdyż miejscem użytkowania detektora jest przychodnia a nie blok operacyjny lub szpitalny oddział ratunkowy, gdzie zagrożenie zalaniem detektora przenośnego jest o wiele większe.

Odp: Zamawiający potwierdza, że oceniana klasa ochrony przed zalaniem min. IPX7 dotyczy detektora wraz z baterią gotowego do pracy

Pytanie 30 Dotyczy pkt. 116

Czy Zamawiający zgodzi się na zamianę zapisu w tym punkcie na: UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera i monitora pozwalający na podtrzymanie minimum 15 minut w celu swobodnego zakończenia barania i zamknięcia systemu. Pierwotny zapis powoduje i nie pozwala nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany

Pytanie 31

Czy ze względu na specyfikę dostawy oraz Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do miesięcy o Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż zgłoszenie wniosków o odbiór pracowni rentgenowskiej do niezbędnych służb (np. Sanepid) leży w gestii Zamawiającego.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż czas, który jest niezbędny na uzyskanie zezwolenia na uruchomienie pracowni RTG (od momentu złożenia wniosku do momentu uzyskania zezwolenia) nie będzie liczony w ramach terminu przewidzianego na realizację zadania. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż ani Zamawiający ani Wykonawca nie ma wpływu na czas

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany

Pytanie 32

STATYW PŁUCNY z cyfrowym panelem detekcyjnym

Pkt. 61 Kratka przeciwrozproszeniowa ruchoma w trakcie ekspozycji

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne aparat rtg ze stałą kratką przeciwrozproszeniową i oprogramowaniem wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej SmartGrid?

Proponowane rozwiązanie zapewnia takie same możliwości diagnostyczne i funkcjonalne, oraz dodatkowo umożliwia wykonywanie projekcji poza szufladą Bucky z użyciem wirtualnej kratki przecirozproszeniowej.

Ewentualnie zmieni zapis na :

| Kratka przeciwrozproszeniowa ruchoma w trakcie ekspozycji | TAK/NIE | NIE - 0 pkt. TAK – 2 pkt. |
| --- | --- | --- |

Tak jak w pkt. 52 i 65 aparat RTG typ A i pkt. 51 aparat RTG typ B.

Odp: Zamawiający zmienia zapis w p. 61 na zaproponowany w przedstawionej tabeli

PAKIET III  – Aparat EKG – 5 szt.

Pytanie 1 – Pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w wysokiej jakości dotykowy 12 calowy ekran o rozdzielczości 800 x 600 pikseli, wyposażony w regulację kąta nachylenia w celu ułatwienia obserwacji zapisu EKG niezależnie od warunków zewnętrznych w tym oświetlenia?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 2 – Pkt. 39

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w częstotliwość próbkowania dla detekcji impulsów stymulatora na poziomie 16 000 Hz/kanał?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 3 – Pkt. 31

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w wydruk w trybie ręcznym z 1, 3, 6 i 12 kanałów z konfigurowaną grupą kanałów? Wydruk 8 kanałów jest praktycznie nieużywanym typem wydruku oraz charakterystycznym dla jednego producenta aparatów EKG.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 4 – Pkt. 34

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w pamięć 800 zapisów EKG bez możliwości zmiany wartości czułości i prędkości zapisu czy filtrów po zapisaniu badania w pamięci wewnętrznej aparatu EKG, ale z możliwością wielokrotnego wydruku i wysłania dowolnego badania do zewnętrznych systemów kardiologicznych?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 5 – Pkt. 6 i Pkt. 42

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w dużo lepszej jakości niż bezprzewodowy, przewodowy moduł akwizycji sygnału EKG, którego konstrukcja kabli zapobiega ich plątaniu się i zwijaniu? Moduł bezprzewodowy wymaga ciągłej uwagi jeśli chodzi o zapewnienie zasilania akumulatorowego, a poza tym ma dużo gorsze parametry akwizycji sygnału EKG i dużo bardziej podatny jest na wszelkie zakłócenia wynikające m.in. ze sposobu komunikacji modułu z aparatem EKG.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 6 – Pkt. 42

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w dwie sztuki dedykowanego i odpornego na przerwania i przetarcia jednoczęściowego kabla EKG, bez możliwości wymiany pojedynczych odprowadzeń?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 7 – Pkt. 14

Czy Zamawiający zrezygnuje z funkcji automatycznego wyboru do wydruku najbardziej poprawnego pod względem technicznym fragmentu EKG? Funkcja ta jest różnie implementowana w różnych aparatach EKG i realizowana w sposób manualny – tzn. użytkownik ma możliwość podjęcia świadomej decyzji o najlepszym jakościowo fragmencie EKG przez wydrukiem badania.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 8 – Pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w 3 ryzy papieru termicznego formatu A4 każda po 100 kart? Będzie to lepsze rozwiązanie niż aktualnie wymagane w tym punkcie.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

PAKIET V - Autoklawy – sterylizatory parowe.

Dotyczy Autoklawy – sterylizatory parowe typ A

1.	Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o wysokości 47 cm, co niewiele odbiega od wymagań.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

2.	Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o maksymalnym załadunku tekstyliów 2,2 kg – niewiele odbiegającym od wymagań. Większy (cięższy) wsad może skutkować brakiem wymaganej skuteczności procesu sterylizacji.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

3.	Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o wadze 68 kg.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

4.	Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia posiadającego komorę wykonaną ze stali nierdzewnej klasy AISI 304.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

5.	Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „kasety typu Standard Tray”? Prosimy o podanie wymiarów, ewentualnie przedstawienie zdjęcia takiej kasety.

Odp: Pojęcie kasety typu Standard Tray” oznacza standardowy typ o wymiarach 17,6x27,5x3,0 cm

6.	Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w następujące programy (z możliwością przerwania etapu suszenia z wykazaniem błędu – cykl zatrzymany przez użytkownika):

a.	Nieopakowane 121 klasa N – czas trwania maksymalnie 28 minut, sterylizacja 15 minut, bez suszenia

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

b.	Nieopakowane 134 klasa N – czas trwania maksymalnie 19 minut, sterylizacja 4 minuty, bez suszenia

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

c.	Opakowane 134 klasa S – czas trwania maksymalnie 49 minut, sterylizacja 4 minuty, suszenie 20 minut

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

d.	Porowate / Wgłębione 121 klasa B – czas trwania maksymalnie 79 minut, sterylizacja 15 minut, suszenie 20 minut

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

e.	Porowate / Wgłębione 134 klasa B – czas trwania maksymalnie 73 minuty, sterylizacja 4 minuty, suszenie 20 minut

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

f.	Priony 134 klasa B – czas trwania maksymalnie 88 minut, sterylizacja 18 minut, suszenie 20 minut

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

g.	Test próżniowy

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

h.	Test Bowie & Dick

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

7.	Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia bez możliwości modyfikacji parametrów wyżej wymienionych standardowych programów sterylizacji ze względu na to, że są to zwalidowane przez producenta programy zgodnie z obowiązującymi normami, ale wyposażonego w jeden dodatkowy program z możliwością modyfikacji parametrów.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

8.	Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w wielowierszowy, wieloznakowy, graficzno-tekstowy wyświetlacz LCD jako rozwiązanie lepsze od wymaganego.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

9.	Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z łatwym i intuicyjnym w obsłudze menu tekstowo-graficznym bez obsługi języka polskiego.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

10.	Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia obsługiwanego za pomocą 4 wielofunkcyjnych przycisków (dostępne opcje wyświetlane na ekranie bezpośrednio nad przyciskami).

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

11.	Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia bez automatycznego zintegrowanego pomiaru jakości wody przed każdym cyklem – z naszej wiedzy wynika, iż takie rozwiązanie posiada tylko jeden producent tego typu urządzeń, co jest ograniczeniem konkurencji niezgodnym z ustawą PZP.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

12.	Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z rejestracją cykli na pamięci typu pendrive przez złącze USB.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

13.	Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia bez dostępności oprogramowania do archiwizacji – historia przeprowadzonych cykli zapisywana w postaci plików otwieranych z poziomu standardowego komputera PC bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

14.	Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia bez możliwości zdalnej diagnozy za pomocą modemu.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

15.	Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w czujnik poziomu wody w zbiornikach bez czujnika ciśnienia wody.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

16.	Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o mocy maksymalnej 2800 W.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

17 Czy autoklaw ma być wyposażony w system uzdatniania wody? Jeżeli tak to jaki? Czy ma pobierać wodę ze zbiornika (zasobnika 5 litrów) postawionego w szafce pod blatem?

Odp: Autoklaw ma być wyposażony w trzystopniowy system uzdatniania wody (tzw. odwróconą osmozę).

Dotyczy Autoklawy – sterylizatory parowe typ B

1.	Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o wysokości 39 cm.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

2.	Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w komorę o wymiarach ø 25 cm x gł. 33 cm.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

3.	Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o maksymalnym załadunku tekstyliów 2,5 kg – parametr lepszy od wymaganego.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

4.	Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o wadze 51 kg.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

5.	Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia posiadającego komorę wykonaną ze stali nierdzewnej klasy AISI 304.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

6.	Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „kasety typu Standard Tray”? Prosimy o podanie wymiarów, ewentualnie przedstawienie zdjęcia takiej kasety.

Odp: Pojęcie kasety typu Standard Tray” oznacza standardowy typ o wymiarach 17,6x27,5x3,0 cm

7.	Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w następujące programy (z możliwością przerwania etapu suszenia z wykazaniem błędu – cykl zatrzymany przez użytkownika):

a.	Nieopakowane 121 klasa N – czas trwania maksymalnie 30 minut, sterylizacja 15 minut, bez suszenia

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

b.	Nieopakowane 134 klasa N – czas trwania maksymalnie 21 minut, sterylizacja 4 minuty, bez suszenia

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

c.	Opakowane 134 klasa S – czas trwania maksymalnie 48 minut, sterylizacja 4 minuty, suszenie 20 minut

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

d.	Porowate / Wgłębione 121 klasa B – czas trwania maksymalnie 77 minut, sterylizacja 15 minut, suszenie 20 minut

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

e.	Porowate / Wgłębione 134 klasa B – czas trwania maksymalnie 69 minut, sterylizacja 4 minuty, suszenie 20 minut

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

f.	Priony 134 klasa B – czas trwania maksymalnie 85 minut, sterylizacja 18 minut, suszenie 20 minut

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

g.	Test próżniowy

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

h.	Test Bowie & Dick

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

8.	Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia bez możliwości modyfikacji parametrów wyżej wymienionych standardowych programów sterylizacji ze względu na to, że są to zwalidowane przez producenta programy zgodnie z obowiązującymi normami, ale wyposażonego w jeden dodatkowy program z możliwością modyfikacji parametrów.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

9.	Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w wielowierszowy, wieloznakowy, graficzno-tekstowy wyświetlacz LCD jako rozwiązanie lepsze od wymaganego.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

10.	Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z łatwym i intuicyjnym w obsłudze menu tekstowo-graficznym bez obsługi języka polskiego.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

11.	Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia obsługiwanego za pomocą 4 wielofunkcyjnych przycisków (dostępne opcje wyświetlane na ekranie bezpośrednio nad przyciskami).

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

12.	Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia bez automatycznego zintegrowanego pomiaru jakości wody przed każdym cyklem – z naszej wiedzy wynika, iż takie rozwiązanie posiada tylko jeden producent tego typu urządzeń, co jest ograniczeniem konkurencji niezgodnym z ustawą PZP.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

13.	Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z rejestracją cykli na pamięci typu pendrive przez złącze USB.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

14.	Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia bez dostępności oprogramowania do archiwizacji – historia przeprowadzonych cykli zapisywana w postaci plików otwieranych z poziomu standardowego komputera PC bez dodatkowego oprogramowania.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

15.	Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia bez możliwości zdalnej diagnozy za pomocą modemu.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

16.	Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w czujnik poziomu wody w zbiornikach bez czujnika ciśnienia wody.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Dyrektor SZPZLO

Alina Chraboł-Sura