# Załącznik nr 2

PAKIET I

| Lp. | Nazwa Sprzętu | Ilość w szt. | Cena netto zł | Wartość netto zł | Podatek VAT |  | Wartość brutto zł | Gwarancja m-ce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość zł |  |  |
|  | Aparaty RTG (tego samego producenta) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aparat RTG typ A | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat RTG typ B | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Prace montażowe | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  |  |  |

# Maksymalny termin dostawy ………………. dni kalendarzowych od podpisania umowy

# Wartość netto słownie:  .......................................................................................................................................................................

# Wartość brutto słownie: .......................................................................................................................................................................

- Aparat RTG typ A

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Parametry wymagane | Parametry oceniane | Parametry oferowane/ podać zakres lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |  |
| 2. | Model | Podać |  |  |
| 3. | Rok produkcji 2019 | Podać |  |  |
| Dane sprzętu medycznego |  |  |  |  |
| 4. | WYMAGANIA PODSTAWOWE: |  |  |  |
| 5. | APARAT RTG W pełni cyfrowy matrycowy aparat do zdjęć rtg: - z kolumną teleskopową na suficie, - stołem kostnym z detektorem matrycowym - statywem zdjęciowym wraz z detektorem matrycowym | Tak |  |  |
| 6. | Min. 5 istotnych elementów oferowanego aparatu rtg, tj. lampa, generator, detektor, stół kostny, statyw płucny, zawieszenie sufitowe tego samego producenta i objęte jednym certyfikatem CE | TAK/NIE | NIE - 0 pkt. TAK – 20 pkt. |  |
| 7. | LAMPA RTG | TAK |  |  |
| 8. | Sposób mocowania kolumny - Lampa na zawieszeniu sufitowym | TAK |  |  |
| 9. | Zakres ruchu wzdłużnego układu lampy RTG Min. 500 cm | TAK |  |  |
| 10. | Zakres ruchu poprzecznego układu lampy RTG Min 260 cm | TAK | < 280 cm – 0 pkt. ≥ 280 cm – 5 pkt. |  |
| 11. | Zakres ruchu pionowego układu lampy RTG ≥ 160 cm | TAK |  |  |
| 12. | Zakres obrotu układu lampy RTG: - względem osi pionowej ≥. +/-1800 (kąt pełny) - względem osi poziomej ≥. +/-1100 | TAK |  |  |
| 13. | Ognisko lampy - małe / moc Max 0,6 mm ≥30 kW | TAK |  |  |
| 14. | Ognisko lampy - duże / moc Max 1,2 mm ≥ 80 kW | TAK |  |  |
| 15. | Wykonywanie badań przy pomocy dwóch ognisk jednocześnie w programowalnej proporcji mocy | TAK/NIE | NIE - 0 pkt. TAK – 2 pkt. |  |
| 16. | Pojemność cieplna anody Min 300 kHU | TAK |  |  |
| 17. | Pojemność cieplna kołpaka Min 2.0 MHU | TAK |  |  |
| 18. | Anoda wirująca szybkoobrotowa (obr/min) Min 8000 obr/min | TAK |  |  |
| 19. | Kolimator, automatyczne dopasowanie pola promieniowania do pola widzenia detektora zarówno dla stołu jak i dla stojaka płucnego | TAK |  |  |
| 20. | Kolimator z wbudowaną kamerą ukierunkowaną na badany region anatomiczny z funkcją wyświetlania podglądu obrazu z kamery zainstalowanej w kolimatorze lampy na ekranie LCD | TAK/NIE | NIE - 0 pkt. TAK – 2 pkt. |  |
| 21. | Pomiar odległości SID | TAK |  |  |
| 22. | Dokonywanie za pomocą panelu sterującego usytułowanego na kołpaku lampy rtg zmiany miejsca ekspozycji: stół, statyw lub wolna ekspozycja oraz wybór programów anatomicznych | TAK |  |  |
| 23. | Czytelny wyświetlacz danych min.10” rodzaju badania, kąta lampy, SID, filtr, kolimacja nazwa badania, dane pacjenta i parametry ekspozycji zlokalizowany na kołpaku lampy rtg | TAK |  |  |
| 24. | Funkcja przywołania detektora w statywie płucnym do pozycji lampy dla wiązki prostopadłej jaki dla wiązki pod katem innym niż 0 i 90 stopni | TAK |  |  |
| 25. | Automatyczny ruch nadążny statywu z lampą zgodnie z pionowym ruchem stołu z zachowaniem odległości SID | TAK |  |  |
| 26. | Automatyczny ruch nadążny statywu z lampą zgodnie z pionowym ruchem statywu płucnego | TAK |  |  |
| 27. | Automatyczny ruch nadążny statywu z lampą RTG zgodnie z pionowym ruchem statywu - detektor pod kątem innym niż 0° lub 90° z zachowaniem odległości SID | TAK |  |  |
| 28. | Autopozycjonowanie, pozycja detektor – lampa, Ilość pozycji min. 10 | TAK | NIE - 0 pkt. TAK – 20 pkt. |  |
| 29. | Bezprzewodowy pilot do pozycjonowania systemu | TAK | NIE - 0 pkt. TAK – 20 pkt. |  |
| 30. | Automatyczne wykonywanie zdjęć kości długich na statywie oraz na stole do zdjęć odległościowych | TAK |  |  |
| 31. | GENERATOR RTG |  |  |  |
| 32. | Generator wysokiej częstotliwości | TAK |  |  |
| 33. | Moc generatora ≥65 kW | TAK |  |  |
| 34. | Maksymalny prąd ≥ 750 mA | TAK |  |  |
| 35. | Min. napięcie dla grafii ≤ 40kV | TAK |  |  |
| 36. | Max. napięcie dla grafii ≥150kV | TAK |  |  |
| 37. | Czas ekspozycji Min. ≤ 1 msek, Max. ≥ 2 sek. | TAK |  |  |
| 38. | Zakres mAs Min. 0,5 do 600 | TAK |  |  |
| 39. | Automatyka ekspozycji AEC dla stołu i ścianki płucnej z minimum trzema komorami jonizacyjnymi | TAK |  |  |
| 40. | Zasilanie generatora 3x400V/50 Hz | TAK |  |  |
| 41. | STÓŁ KOSTNY z cyfrowym panelem detekcyjnym | TAK |  |  |
| 42. | Stół z „pływającym blatem" | TAK |  |  |
| 43. | Stół z blatem o regulowanej płynnie wysokości | TAK |  |  |
| 44. | Zakres regulacji wysokości stołu Min. 33 cm | TAK | < 40 cm - 0 pkt. ≥ 40 cm – 2 pkt. |  |
| 45. | Minimalna wysokość płyty pacjenta Max. 55 cm | TAK |  |  |
| 46. | Zakres ruchu płyty pacjenta: - poprzeczny Min 25 cm - wzdłużny Min 100cm | TAK |  |  |
| 47. | Wymiary blatu stołu Min 220 x 75 cm | TAK |  |  |
| 48. | Wzdłużny zakres ruchu rentgenowskiego detektora panelowego Min. 45 cm | TAK |  |  |
| 49. | Odległość blat-powierzchnia przetwarzania rentgenowskiego detektora panelowego Max. 80 mm | TAK | ≥ 70 mm – 0 pkt < 70 mm - 5 pkt |  |
| 50. | Ekwiwalent pochłaniania płyty pacjenta ≤ 1,2 mm Al. przy 100kVp | TAK | > 0,6 mm Al - 0 pkt. ≤ 0,6 mm Al – 2 pkt. |  |
| 51. | Dopuszczalne obciążenie płyty pacjenta min 210 kg | TAK |  |  |
| 52. | Kratka przeciwrozproszeniowa ruchoma w trakcie ekspozycji | TAK/NIE | NIE - 0 pkt. TAK – 2 pkt. |  |
| 53. | Ilość komór jonizacyjnych Min. 3 | TAK | < 5 komór - 0 pkt. ≥ 5 komór – 2 pkt. |  |
| 54. | Automatyczne uruchamianie pola świetlnego kolimatora w momencie naciśnięcia nożnego przycisku sterowania ruchem stołu | TAK/NIE | NIE - 0 pkt TAK – 1 pkt. |  |
| 55. | Możliwość sterowania stołem za pomocą przycisków ręcznych | TAK |  |  |
| 56. | Możliwość wykonania projekcji przednio-tylnej oraz bocznej bez konieczności przekładania pacjenta ułożonego na stole kostnym z wykorzystaniem detektora panelowego | TAK |  |  |
| 57. | STATYW PŁUCNY zmotoryzowany z cyfrowym panelem detekcyjnym | TAK |  |  |
| 58. | Zmotoryzowany zakres ruchu kolumny ze statywem wzdłuż stołu kostnego z autocentrowaniem panel-lampa Min. 500cm | TAK |  |  |
| 59. | Zakres pochylania zmotoryzowanego panela detekcyjnego od pozycji pionowej Min. +90º/-15º | TAK |  |  |
| 60. | Obrót panela detekcyjnego wg osi pionowej statywu min. 90º | TAK/NIE | Nie - 0 pkt. Tak – 10 pkt. |  |
| 61. | Odległość blat-powierzchnia przetwarzania rentgenowskiego detektora panelowego Max. 60 mm | TAK | ≥ 55 mm – 0 pkt. < 55 mm - 5 pkt. |  |
| 62. | Ekwiwalent pochłaniania płyty pacjenta ≤ 0,65 mm Al. przy 100kVp | TAK | > 0,4 mm Al – 0 pkt ≤ 0,4 mm Al - 2 pkt |  |
| 63. | Zakres zmiany odległości ognisko lampy - rentgenowski detektor panelowy w zakresie Min. 100 - 180cm | TAK | ≤ 100 - 180cm – 0 pkt > 100 – 180 cm – 2 pkt. |  |
| 64. | Kratka przeciwrozproszeniowa ruchoma w trakcie ekspozycji | TAK/NIE | NIE - 0 pkt. TAK – 2 pkt. |  |
| 65. | Ilość komór jonizacyjnych automatyki naświetlenia Min. 3 | TAK | < 5 komór - 0 pkt. ≥ 5 komór – 5 pkt. |  |
| 66. | Maksymalna dopuszczalna masa obciążenia modułu detektora statywu w pozycji poziomej ≥ 20 kg | TAK |  |  |
| 67. | Zakres przesuwu środka rentgenowskiego detektora panelowego mierzony od podłogi Min. 40 cm do 179cm | TAK |  |  |
| 68. | Możliwość pozycjonowania statywu z detektorem do krótszej krawędzi bocznej stołu rtg, do projekcji promieniem poziomym pacjentów np. siedzących na blacie stołu rtg (ekspozycje klatek, kręgosłupów, kolan) | TAK/NIE | NIE - 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |
| 69. | Automatyczne obrazowanie długich kości na stojąco w zakresie min. 120cm | TAK | ≥ 150 cm – 10 pkt. < 150 cm - 0 pkt. |  |
| 70. | Możliwość wykonania zdjęcia o zadanej długości np. 50cm lub 60cm | TAK |  |  |
| 71. | Specjalistyczny stojak do pozycjonowania pacjenta do wykonywania badań na stojąco. Wyposażony w przesuwną linijkę widoczną na obrazie oraz pasy podtrzymujące pacjenta | TAK |  |  |
| 72. | Rentgenowski detektor panelowy (panel CsI) do cyfrowej radiografii bezpośredniej (wbudowany w stole i stojaku) - 2 szt. | TAK |  |  |
| 73. | Powierzchnia użytkowa (mm) ≥ 420 X 420 | TAK |  |  |
| 74. | Matryca detekcji promieniowania rtg ≥8 Mpix | TAK |  |  |
| 75. | Wymiar piksela ≤150µm | TAK |  |  |
| 76. | DQE dla 1,0 Lp/mm ≥ 50 % | TAK |  |  |
| 77. | Głębokość akwizycji ≥ 14 bit | TAK |  |  |
| 78. | Współpraca z detektorem przenośnym bezprzewodowym. | TAK |  |  |
| 79. | Współdzielenie detektora przenośnego (możliwość użyczenia detektora) oferowanego do gabinetu nr 2 cyfrowego systemu RTG bez konieczności wykonywania jakichkolwiek przeróbek lub stosowania dodatkowych stacji. Wymagany pełen zakres funkcjonalności detektora dostępny na konsolach obydwu aparatów | TAK |  |  |
| 80. | Konsola operatora | TAK |  |  |
| 81. | Obsługa systemu obrazowego zintegrowana z generatorem w jednej konsoli i na jednym monitorze, za pomocą systemu okienkowego (nie dopuszcza się rozwiązań np. Retrofit czyli tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora z niezależnym włącznikiem ekspozycji) | TAK |  |  |
| 82. | Płaski monitor LCD o przekątnej min.21” | TAK |  |  |
| 83. | Polski lub graficzny interfejs do sterowania wszystkimi funkcjami systemu | TAK |  |  |
| 84. | System pomocy w języku polskim | TAK/NIE | NIE - 0 pkt. TAK – 3 pkt. |  |
| 85. | Możliwość wprowadzania danych przy pomocy ekranu dotykowego | TAK |  |  |
| 86. | Wybór ustawienia stanowiska zdjęciowego | TAK |  |  |
| 87. | Wybór parametrów generatora | TAK |  |  |
| 88. | Wybór parametrów obróbki obrazu | TAK |  |  |
| 89. | Wybór dodatkowej filtracji | TAK |  |  |
| 90. | Pamięć obrazów w pełnej matrycy min. 5000 | TAK |  |  |
| 91. | Regulacja okna obrazu | TAK |  |  |
| 92. | Funkcja Zoom | TAK |  |  |
| 93. | Regulacja jasności i kontrastu obrazów wstawianie oznaczeń strony i dowolnych tekstów | TAK |  |  |
| 94. | Programy anatomiczne w języku polskim z możliwością edycji nazw i możliwością tworzenia nowych programów przez użytkownika | TAK |  |  |
| 95. | Automatyczne i ręczne składanie zdjęć kości długich z możliwością ręcznej korekty obrazu | TAK |  |  |
| 96. | Możliwość przesyłania zdjęć cząstkowych kości długich oraz finalnego zdjęcia złożonego | TAK |  |  |
| 97. | Zarządzanie bazą badań | TAK |  |  |
| 98. | Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów Worklist Manager (WLM) Storage, Print MPPS, Dicom Storage Commitment | TAK |  |  |
| 99. | Wysyłanie dawki sumarycznej po wykonaniu badania w tagach DICOM | TAK |  |  |
| 100. | Wyświetlenie podglądu obrazu z kamery zainstalowanej w kolimatorze lampy w celu uniknięcia zmiany pozycji pacjentów starszych oraz dzieci | TAK/NIE | NIE - 0 pkt TAK – 2 pkt. |  |
| 101. | Możliwość wpisywania danych demograficznych bezpośrednio na konsoli operatora | TAK |  |  |
| 102. | Wybór programu anatomicznego określa parametry ekspozycji, ustawienie kolimatora, wymianę filtrów miedziowych (jeśli wymagane) | TAK |  |  |
| 103. | Możliwość wydruku zdjęć na cyfrowych kamerach dokumentacyjnych wydruku suchego podłączonych do wspólnej sieci komputerowej bezpośrednio z konsoli DR | TAK |  |  |
| 104. | Funkcja nagrywania płyt CD z badaniami pacjenta i przeglądarką uruchamianą na dowolnym komputerze klasy PC bezpośrednio na konsoli operatora | TAK |  |  |
| 105. | Czas dostępu do obrazu wstępnego od momentu ekspozycji, maksymalnie 10 sekund | TAK |  |  |
| 106. | Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów i ich eksportu na dysk USB | TAK |  |  |
| 107. | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscach instalacji aparatu rtg | TAK |  |  |
| 108. | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | TAK |  |  |
| 109. | Aparat musi umożliwiać wykonywanie zdjęć na posiadany przez Zamawiającego system radiografii cyfrowej pośredniej CR | TAK |  |  |
| 110. | Inne | TAK |  |  |
| 111. | Wszystkie urzadzenia medyczne dopuszczone do obrotu w Polsce zgodnie z obowiązujacymi przepisami | TAK |  |  |
| 112. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |  |
| 113. | Podłączenie i integracja dostarczanego sprzętu do istniejącego systemu PACS/RIS posiadanego przez Zamawiającego | TAK |  |  |
| 114. | Dostarczenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji technicznej | TAK |  |  |
| 115. | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia min. 24 miesięcy (jednakowy dla obu aparatów rtg) | TAK |  |  |
| 116. | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) [godz. W dni robocze] ≤ 48 godz. | TAK |  |  |
| 117. | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [dni robocze] ≤ 5 dni | TAK |  |  |

- Aparat RTG typ B

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Parametry wymagane | Parametry oceniane | Parametry oferowane/ podać zakres lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |  |
| 2. | Model | Podać |  |  |
| 3. | Rok produkcji 2019 | Podać |  |  |
| Dane sprzętu medycznego |  |  |  |  |
| 4. | WYMAGANIA PODSTAWOWE: |  |  |  |
| 5. | APARAT RTG W pełni cyfrowy matrycowy aparat do zdjęć rtg: - z kolumną teleskopową na suficie, - stołem kostnym z kieszenią na detektor przenośny - statywem zdjęciowym wraz z detektorem matrycowym - przenośnym detektorem matrycowym | Tak |  |  |
| 6. | Min. 5 istotnych elementów oferowanego aparatu rtg, tj. lampa, generator, detektor, stół kostny, statyw płucny, zawieszenie sufitowe tego samego producenta i objęte jednym certyfikatem CE | TAK/NIE | NIE - 0 pkt. TAK – 20 pkt. |  |
| 7. | LAMPA RTG | TAK |  |  |
| 8. | Sposób mocowania kolumny Lampa na zawieszeniu sufitowym | TAK |  |  |
| 9. | Zakres ruchu wzdłużnego układu lampy RTG Min 500 cm | TAK |  |  |
| 10. | Zakres ruchu poprzecznego układu lampy RTG Min 260 cm | TAK | < 280 cm – 0 pkt. ≥ 280 cm – 5 pkt. |  |
| 11. | Zakres ruchu pionowego układu lampy RTG ≥ 160 cm | TAK |  |  |
| 12. | Zakres obrotu układu lampy RTG: - względem osi pionowej ≥. +/-1800 (kąt pełny) - względem osi poziomej ≥. +/-1100 | TAK |  |  |
| 13. | Ognisko lampy - małe / moc Max 0,6 mm ≥30 kW | TAK |  |  |
| 14. | Ognisko lampy - duże / moc Max 1,2 mm ≥ 80 kW | TAK |  |  |
| 15. | Wykonywanie badań przy pomocy dwóch ognisk jednocześnie w programowalnej proporcji mocy | TAK/NIE | NIE - 0 pkt. TAK – 2 pkt. |  |
| 16. | Pojemność cieplna anody Min. 300 kHU | TAK |  |  |
| 17. | Pojemność cieplna kołpaka Min 2.0 MHU | TAK |  |  |
| 18. | Anoda wirująca szybkoobrotowa (obr/min) Min 8000 obr/min | TAK |  |  |
| 19. | Kolimator, automatyczne dopasowanie pola promieniowania do pola widzenia detektora zarówno dla stołu jak i dla stojaka płucnego | TAK |  |  |
| 20. | Kolimator z wbudowaną kamerą ukierunkowaną na badany region anatomiczny z funkcją wyświetlania podglądu obrazu z kamery zainstalowanej w kolimatorze lampy na ekranie LCD | TAK/NIE | NIE - 0 pkt. TAK – 2 pkt. |  |
| 21. | Pomiar odległości SID | TAK |  |  |
| 22. | Dokonywanie za pomocą panelu sterującego usytułowanego na kołpaku lampy rtg zmiany miejsca ekspozycji: stół, statyw lub wolna ekspozycja oraz wybór programów anatomicznych | TAK |  |  |
| 23. | Czytelny wyświetlacz danych min.10” rodzaju badania, kąta lampy i SID, filtr, kolimacja nazwa badania, dane pacjenta i parametry ekspozycji zlokalizowany na kołpaku lampy rtg | TAK |  |  |
| 24. | Funkcja przywołania detektora w statywie płucnym do pozycji lampy dla wiązki prostopadłej jaki dla wiązki pod katem innym niż 0 i 90 stopni | TAK |  |  |
| 25. | Automatyczny ruch nadążny statywu z lampą zgodnie z pionowym ruchem stołu z zachowaniem odległości SID | TAK |  |  |
| 26. | Automatyczny ruch nadążny statywu z lampą zgodnie z pionowym ruchem statywu płucnego | TAK |  |  |
| 27. | Automatyczny ruch nadążny statywu z lampą RTG zgodnie z pionowym ruchem statywu - detektor pod kątem innym niż 0° lub 90° z zachowaniem odległości SID | TAK |  |  |
| 28. | Autopozycjonowanie, pozycja detektor – lampa Ilość pozycji min. 10 | TAK | NIE - 0 pkt. TAK – 20 pkt. |  |
| 29. | Bezprzewodowy pilot do pozycjonowania systemu | TAK | NIE - 0 pkt. TAK – 20 pkt. |  |
| 30. | GENERATOR RTG | TAK |  |  |
| 31. | Generator wysokiej częstotliwości |  |  |  |
| 32. | Moc generatora ≥65 kW | TAK |  |  |
| 33. | Maksymalny prąd ≥ 750 mA | TAK |  |  |
| 34. | Min. napięcie dla grafii ≤ 40kV | TAK |  |  |
| 35. | Max. napięcie dla grafii ≥150kV | TAK |  |  |
| 36. | Czas ekspozycji Min. ≤ 1 msek Max. ≥ 2 sek. | TAK |  |  |
| 37. | Zakres mAs Min. 0,5 do 600 | TAK |  |  |
| 38. | Automatyka ekspozycji AEC dla stołu i ścianki płucnej z minimum trzema komorami jonizacyjnymi | TAK |  |  |
| 39. | Zasilanie generatora 3x400V/50 Hz | TAK |  |  |
| 40. | STÓŁ KOSTNY z kieszenią na detektor przenośny | TAK |  |  |
| 41. | Stół z „pływającym blatem" | TAK |  |  |
| 42. | Stół z blatem o regulowanej płynnie wysokości | TAK |  |  |
| 43. | Zakres regulacji wysokości stołu Min. 33 cm | TAK | < 40 cm - 0 pkt. ≥ 40 cm – 2 pkt. |  |
| 44. | Minimalna wysokość płyty pacjenta Max. 55 cm | TAK |  |  |
| 45. | Zakres ruchu płyty pacjenta: - poprzeczny Min 25 cm - wzdłużny Min 100cm | TAK |  |  |
| 46. | Wymiary blatu stołu Min 220 x 75 cm | TAK |  |  |
| 47. | Wzdłużny zakres ruchu rentgenowskiego detektora panelowego Min. 45 cm | TAK |  |  |
| 48. | Odległość blat-powierzchnia przetwarzania rentgenowskiego detektora panelowego Max. 80 mm | TAK | ≥ 70 mm – 0 pkt. < 70 mm - 5 pkt. |  |
| 49. | Ekwiwalent pochłaniania płyty pacjenta ≤ 1,2 mm Al. przy 100kVp | TAK | > 0,6 mm Al - 0 pkt. ≤ 0,6 mm Al – 2 pkt. |  |
| 50. | Dopuszczalne obciążenie płyty pacjenta min 210 kg | TAK |  |  |
| 51. | Kratka przeciwrozproszeniowa ruchoma w trakcie ekspozycji | TAK/NIE | NIE - 0 pkt. TAK – 2 pkt. |  |
| 52. | Ilość komór jonizacyjnych Min. 3 | TAK | < 5 komór - 0 pkt. ≥ 5 komór – 2 pkt. |  |
| 53. | Automatyczne uruchamianie pola świetlnego kolimatora w momencie naciśnięcia nożnego przycisku sterowania ruchem stołu | TAK/NIE | NIE - 0 pkt TAK – 1 pkt. |  |
| 54. | Możliwość sterowania stołem za pomocą przycisków ręcznych | TAK |  |  |
| 55. | STATYW PŁUCNY z cyfrowym panelem detekcyjnym | TAK |  |  |
| 56. | Zakres pochylania panela detekcyjnego od pozycji pionowej Min. +90º/-15º | TAK |  |  |
| 57. | Obrót panela detekcyjnego wg własnej osi pionowej | TAK |  |  |
| 58. | Odległość blat-powierzchnia przetwarzania rentgenowskiego detektora panelowego Max. 60 mm | TAK | ≥ 55 mm – 0 pkt < 55 mm - 5 pkt |  |
| 59. | Ekwiwalent pochłaniania płyty pacjenta ≤ 0,65 mm Al. przy 100kVp | TAK | > 0,4 mm Al – 0 pkt ≤ 0,4 mm Al - 5 pkt |  |
| 60. | Zakres zmiany odległości ognisko lampy - rentgenowski detektor panelowy w zakresie Min. 100 - 200cm | TAK |  |  |
| 61. | Kratka przeciwrozproszeniowa ruchoma w trakcie ekspozycji | TAK/NIE | NIE - 0 pkt. TAK – 2 pkt. |  |
| 62. | Ilość komór jonizacyjnych automatyki naświetlenia Min. 3 | TAK | < 5 komór - 0 pkt ≥ 5 komór – 5 pkt. |  |
| 63. | Zakres przesuwu środka rentgenowskiego detektora panelowego mierzony od podłogi Min. 40 cm do 179cm | TAK |  |  |
| 64. | Rentgenowski detektor panelowy (panel CsI) do cyfrowej radiografii bezpośredniej iwbudowany w statywie - 1 szt.. | TAK |  |  |
| 65. | Powierzchnia użytkowa (mm) ≥ 420 x 420 | TAK |  |  |
| 66. | Matryca detekcji promieniowania rtg ≥8 Mpix | TAK |  |  |
| 67. | Wymiar piksela ≤150µm | TAK |  |  |
| 68. | DQE dla 1,0 Lp/mm ≥ 50 % | TAK |  |  |
| 69. | Głębokość akwizycji ≥ 14 bit | TAK |  |  |
| 70. | Rentgenowski detektor panelowy do cyfrowej radiografii bezpośredniej - 1 szt. | TAK |  |  |
| 71. | Detektor przenośny bezprzewodowy (CsI) umożliwiający wykonanie badania pacjenta klasycznie na blacie stołu RTG z kratką przciwrozproszeniowa zainstalowaną w stole oraz do różnorodnych projekcji poza obszarem stołu RTG np. dla pacjentów na wózkach transportowych, wózkach inwalidzkich oraz swobodnych projekcji promieniami poziomymi i pionowymi | TAK |  |  |
| 72. | Max. obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy – ekspozycje z tzw. wolnej ręki ≥100kg | TAK | ≥160 kg – 2 pkt <160 kg – 0 pkt |  |
| 73. | Powierzchnia użytkowa (mm) ≥ 350 x 420 | TAK |  |  |
| 74. | Matryca detekcji promieniowania rtg ≥6,5 Mpix | TAK |  |  |
| 75. | Wymiar piksela ≤150µm | TAK |  |  |
| 76. | Głębokość akwizycji ≥ 14 bit | TAK |  |  |
| 77. | DQE dla 1,0 Lp/mm ≥ 50 % | TAK |  |  |
| 78. | Przełączalna kratka przciwrozproszeniowa | TAK |  |  |
| 79. | Automatycznie wykrywana przez system kratka przeciwrozproszeniowa dla detektora bezprzewodowego. | TAK/NIE | NIE - 0 pkt. TAK – 2 pkt. |  |
| 80. | Automatyczna korekta warunków ekspozycji w momencie wykrycia kratki przeciwrozproszeniowej, wartość korekty programowalna | TAK/NIE | NIE - 0 pkt. TAK – 2 pkt. |  |
| 81. | Możliwość korekty warunków ekspozycji do badań z kratką i bez kratki | TAK |  |  |
| 82. | Rozdzielczość obrazowa ≥3,3 lp/mm | TAK |  |  |
| 83. | Waga detektora ≤3,2kg | TAK | > 2,8 kg – 0 pkt ≤ 2,8 kg - 2 pkt |  |
| 84. | Wyjmowany akumulator bez użycia narzędzi: w zestawie z detektorem min. 2 akumulatory | TAK |  |  |
| 85. | Ilość ekspozycji na jednym akumulatorze Min. 300 | TAK |  |  |
| 86. | Klasa ochrony przed zalaniem min. IPX7 | TAK/NIE | NIE - 0 pkt. TAK – 20 pkt. |  |
| 87. | Współdzielenie detektora przenośnego (możliwość użyczenia detektora) oferowanego do gabinetu nr 2 cyfrowego systemu RTG bez konieczności wykonywania jakichkolwiek przeróbek lub stosowania dodatkowych stacji. Wymagany pełen zakres funkcjonalności detektora dostępny na konsolach obydwu aparatów | TAK |  |  |
| 88. | Konsola operatora | TAK |  |  |
| 89. | Obsługa systemu obrazowego zintegrowana z generatorem w jednej konsoli i na jednym monitorze, za pomocą systemu okienkowego (nie dopuszcza się rozwiązań np. Retrofit czyli tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora z niezależnym włącznikiem ekspozycji) | TAK |  |  |
| 90. | Płaski monitor LCD o przekątnej min.21” | TAK |  |  |
| 91. | Polski lub graficzny interfejs do sterowania wszystkimi funkcjami systemu | TAK |  |  |
| 92. | Pomoc kontekstowa w języku polskim | TAK/NIE | NIE - 0 pkt. TAK – 3 pkt. |  |
| 93. | Możliwość wprowadzania danych przy pomocy ekranu dotykowego | TAK |  |  |
| 94. | Wybór ustawienia stanowiska zdjęciowego | TAK |  |  |
| 95. | Wybór parametrów generatora | TAK |  |  |
| 96. | Wybór parametrów obróbki obrazu | TAK |  |  |
| 97. | Wybór dodatkowej filtracji | TAK |  |  |
| 98. | Pamięć obrazów w pełnej matrycy min. 5000 | TAK |  |  |
| 99. | Regulacja okna obrazu | TAK |  |  |
| 100. | Funkcja Zoom | TAK |  |  |
| 101. | Regulacja jasność i kontrastu obrazów wstawianie oznaczeń strony i dowolnych tekstów | TAK |  |  |
| 102. | Programy anatomiczne w języku polskim z możliwością edycji nazw i możliwością tworzenia nowych programów przez użytkownika | TAK |  |  |
| 103. | Automatyczne i ręczne składanie zdjęć kości długich z możliwością ręcznej korekty obrazu | TAK |  |  |
| 104. | Możliwość przesyłania zdjęć cząstkowych kości długich oraz finalnego zdjęcia złożonego | TAK |  |  |
| 105. | Zarządzanie bazą badań | TAK |  |  |
| 106. | Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów Worklist Manager (WLM) Storage, Print MPPS, Dicom Storage Commitment | TAK |  |  |
| 107. | Wysyłanie dawki sumarycznej po wykonaniu badania w tagach DICOM | TAK |  |  |
| 108. | Wyświetlenie podglądu obrazu z kamery zainstalowanej w kolimatorze lampy w celu uniknięcia zmiany pozycji pacjentów starszych oraz dzieci | TAK/NIE | NIE - 0 pkt. TAK – 2 pkt. |  |
| 109. | Możliwość wpisywania danych demograficznych bezpośrednio na konsoli operatora | TAK |  |  |
| 110. | Wybór programu anatomicznego określa parametry ekspozycji, ustawienie kolimatora, wymianę filtrów miedziowych (jeśli wymagane) | TAK |  |  |
| 111. | Możliwość wydruku zdjęć na cyfrowych kamerach dokumentacyjnych wydruku suchego podłączonych do wspólnej sieci komputerowej bezpośrednio z konsoli DR | TAK |  |  |
| 112. | Funkcja nagrywania płyt CD z badaniami pacjenta i przeglądarką uruchamianą na dowolnym komputerze klasy PC bezpośrednio na konsoli operatora | TAK |  |  |
| 113. | Czas dostępu do obrazu wstępnego od momentu ekspozycji, maksymalnie 10 sekund | TAK |  |  |
| 114. | Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów i ich eksportu na dysk USB | TAK |  |  |
| 115. | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscach instalacji aparatu rtg | TAK |  |  |
| 116. | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | TAK |  |  |
| 117. | Aparat musi umożliwiać wykonywanie zdjęć na posiadany przez Zamawiającego system radiografii cyfrowej pośredniej CR | TAK |  |  |
| 118. | Inne | TAK |  |  |
| 119. | Wszystkie urzadzenia medyczne dopuszczone do obrotu w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami | TAK |  |  |
| 120. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |  |
| 121. | Podłączenie i integracja dostarczanego sprzętu do istniejącego systemu PACS/RIS posiadanego przez Zamawiającego | TAK |  |  |
| 122. | Dostarczenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji technicznej | TAK |  |  |
| 123. | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia min. 24 miesiące (jednakowy dla obu aparatów rtg) | TAK |  |  |
| 124. | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) [godz. W dni robocze] ≤ 48 godz | TAK |  |  |
| 125. | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [dni robocze] <5 dni | TAK |  |  |

3. Prace montażowe

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Parametry wymagane | Parametry oferowane/ podać zakres lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie projektu osłon stałych | TAK |  |
| 2 | Prace rozbiórkowe, zerwanie wykładzin, demontaż sufitów z płyt laminowanych, usuniecie odpadów budowlanych | TAK |  |
| 3 | Wykonanie projektu konstrukcji zawieszenia sufitowego | TAK |  |
| 4. | Wykonanie konstrukcji wsporczej pod zawieszenie konstrukcji zawieszenia sufitowego w pracowniach | TAK |  |
| 5. | Wykonanie kanałów kablowych podłogowych | TAK |  |
| 6. | Demontaż oraz ponowny montaż systemowych osłon stałych | TAK |  |
| 7. | Dostawa i montaż kanałów ściennych i sufitowych | TAK |  |
| 8. | Wymiana wykładziny PCV elektroprzewodzącej (pom. RTG i kabina) | TAK |  |
| 9. | Dostawa i montaż klimatyzatorów | TAK |  |
| 10. | Dostawa i montaż sufitów podwieszanych typu Armstrong | TAK |  |
| 11. | Szpachlowanie i malowanie ścian pracowni | TAK |  |
| 12. | Modernizacja istniejących rozdzielni el. z zabezpieczeniem dla zasilania obu aparatów RTG | TAK |  |
| 13. | Dostawa i montaż oświetlenia ostrzegającego o promieniowaniu | TAK |  |
| 14. | Wymiana oświetlenia w technologii lamp rastrowych LED wbudowanych w sufit podwieszany w pomieszczeniach | TAK |  |
| 15. | Dostosowanie instalacji komputerowej | TAK |  |
| 16. | Dostosowanie instalacji elektrycznej | TAK |  |
| 17. | Przeniesienie czujek ppoż do nowych sufitów | TAK |  |
| 18. | Dostosowanie kanałów wentylacyjnych (zmiana przebiegu z powodu konstrukcji) | TAK |  |
| 19. | Pomiary instalacji wentylacji mechanicznej | TAK |  |
| 20. | Pomiary instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej | TAK |  |
| 21. | Dokumentacja powykonawcza | TAK |  |

PAKIET II

| Lp. | Nazwa Sprzętu | Ilość w szt. | Cena netto zł | Wartość netto zł | Podatek VAT |  | Wartość brutto zł | Gwarancja m-ce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość zł |  |  |
| 1 | Spirometr diagnostyczny połączony z siecią | 5 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  |  |  |

# Maksymalny termin dostawy ………………. dni kalendarzowych od podpisania umowy

# Wartość netto słownie:  .......................................................................................................................................................................

# Wartość brutto słownie: .......................................................................................................................................................................

# Spirometr diagnostyczny połączony z siecią

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Parametry wymagane | Parametry oferowane/ podać zakres lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model | Podać |  |
| 3 | Rok produkcji 2019 | Podać |  |
| Dane sprzętu medycznego |  |  |  |
| 4. | a/ Oprogramowanie pracujące w środowisku z wykorzystywanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi b/ Połączenie spirometru z PC poprzez port USB c/ Minimalna wymagana konfiguracja stacji roboczej, system operacyjny wpierany i aktualizowany przez Producenta oprogramowania, Procesor klasy x86, HD 500GB, RAM 8GB, monitor LCD 24”, drukarka laser kolor | TAK |  |
| 5. | Zakresy pomiarowe: - zakres pomiaru przepływu min. +/- 18 l/s - rozdzielczość pomiaru przepływu min. 10 ml/s - dokładność pomiaru przepływu < 2% - zakres pomiaru objętości +/- 10 l - rozdzielczość pomiaru objętości min. 10 ml - dokładność pomiaru objętości < 2% | TAK |  |
| 6. | Głowica pneumotachograficzna łatwo sterylizowalna w całości i niewymagająca stosowania filtrów przeciwbakteryjnych Gwarantowana liczba sterylizacji w wysokiej temperaturze >1000 | TAK |  |
| 7. | a/ Głowica pneumotachograficzna wymienna dla każdego pacjenta b/ W dostawie 10 szt. głowic pneumotachograficznych c/ Ustniki rozmiarach: - dla dorosłych 10 szt. - dla dzieci 10 szt. d/ Klipsy na nos 2 szt.. | TAK |  |
| 8. | a/Automatyczna kontrola wiarygodności i poprawności wykonanego badania spirometrycznego zgodnie z zaleceniami ERS/ATS b/ocena jakości badania w skali A-F c/Automatyczna ocena prawidłowo wykonanego badania d/Automatyczna ocena próby rozkurczowej wg standardów ERS e/ Możliwość automatycznej diagnozy pod warunkiem prawidłowego wykonania badania (klasa A lub B) | TAK |  |
| 9. | Spirometria wolna: VC, IC, ERV, IRV, TV, BF, MV | TAK |  |
| 10. | Krzywa przepływ-objętość: FEV0.5, FEV0.75, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FVC EX, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, FEF 0.2-1.2, VPEF, TPEF, FET, TPEF%FET, MEF50% FVC EX, FEV1% FVC EX, FEV1% VC, FEV1/PEF, VCmax, FEV1% VCmax, FEV1% FEV3, FEV1% FEV6, BEV, BEV%FVCex, TC25/50, MTT, AEX, FVC IN, FIV1, PIF, MIF50, FIT, TPIF, VPIF, TPIF%FIT, FEV1% FVC IN, MEF50/MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET%FIT, TTOT | TAK |  |
| 11. | Maksymalna minutowa wentylacja dowolna (MVV): MVV, BF, BR | TAK |  |
| 12. | a/ Prezentacja graficzna wolnej spirometrii i natężonej krzywej przepływ – objętość w czasie rzeczywistym b/ Prezentacja graficzna badania w czasie rzeczywistym w trzech osiach: przepływ, objętość, czas c/ Możliwość prezentacji krzywej przepływ-objętość na tle obrazu krzywej należnej w czasie rzeczywistym d/Przejrzysty dla lekarza i zrozumiały dla dziecka system motywacyjny | TAK |  |
| 13. | Możliwość łatwej konfiguracji wartości należnych Autorzy wartości należnych: GLI, ERS, NHANES III, Hankinson, Kuster, Falaschetti, Zapletal, Knudson, IGiChP w Rabce i inni | TAK |  |
| 14. | Możliwość zmiany konfiguracji raportów zawierających: a/ wartości należne z informacją o ich autorze b/ liczbę odchyleń standardowych i percentyli c/ porównania d/ zapisane krzywe-wykresy e/ trendy zmian wartości mierzonych wielkości f/ definiowaną przez obsługę liczbę mierzonych wielkości oraz ich kolejność g/ możliwość definiowania własnych raportów w bazie danych h/ możliwość wyboru pacjentów ze względu na płeć, wiek, wzrost, wagę i/ możliwość wyszukiwania pacjentów i grup ze względu na schorzenie, spadek określonego parametru itp. | TAK |  |
| 15. | Możliwość przyłączenia dodatkowych modułów: - opory oddechowe metodą okluzji - pulsoksymetr - moduł pomiaru siły mięśni wdechowych - wzorzec oddechowy - moduł obiektywnego pomiaru ograniczenia przepływów wydechowych (system NEP) - moduł pomiaru maksymalnych ciśnień wdechowych i wydechowych - moduł automatycznego pomiaru parametrów otoczenia (ciśnienie, temperatura wilgotność). | TAK |  |
| 16. | a/ Eksport wyników do formatu arkusza kalkulacyjnego b/ Zapis badań w PDF c/ Wymagana możliwość transmisji danych do baz danych z protokołem definiowanym według standardu HL7. | TAK |  |
| 17. | Bezpłatne nowa wersja oprogramowania w okresie gwarancji i po jego zakończeniu | TAK |  |
| 18. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 19. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 20. | Certyfikat CE i deklaracja zgodności | TAK |  |

PAKIET III

| Lp. | Nazwa Sprzętu | Ilość w szt. | Cena netto zł | Wartość netto zł | Podatek VAT |  | Wartość brutto zł | Gwarancja m-ce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość zł |  |  |
| 1 | Aparat EKG | 5 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  |  |  |

# Maksymalny termin dostawy ………………. dni kalendarzowych od podpisania umowy

# Wartość netto słownie:  .......................................................................................................................................................................

# Wartość brutto słownie: .......................................................................................................................................................................

Aparat EKG

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Parametry wymagane | Parametry oferowane/ podać zakres lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model | Podać |  |
| 3 | Rok produkcji 2019 | Podać |  |
| Dane sprzętu medycznego |  |  |  |
| 4. | Aparat EKG 12-kanałowy z analizą i interpretacją danych z badań. | TAK |  |
| 5. | Tryby pracy: - automatyczny, - ręczny. | TAK |  |
| 6. | Bezprzewodowa akwizycja sygnału EKG. | TAK |  |
| 7. | Wykonywanie pomiarów HR, PR, QRS, QT, QTc oraz pomiarów osi P, R, T. | TAK |  |
| 8. | Automatyczna interpretacja wyników badań z podaniem kryterium rozpoznania. | TAK |  |
| 9. | Algorytm interpretacji 12-kanałowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby badanej – dorosłych i dzieci. | TAK |  |
| 10. | Kolorowy, wysokiej rozdzielczości, ekran dotykowy LCD. | TAK |  |
| 11. | Przekątna ekranu: minimum 10" | TAK |  |
| 12. | Rozdzielczość ekranu: minimum 1280x768 pikseli. | TAK |  |
| 13. | Możliwość podglądu w czasie rzeczywistym i po rejestracji (przed wydrukiem) do 12-tu odprowadzeń EKG jednocześnie. | TAK |  |
| 14. | Automatyczny wybór i wyświetlanie najlepszego pod względem diagnostycznym odcinka z pełnego ciągłego zapisu EKG. | TAK |  |
| 15. | Wyświetlanie na ekranie LCD: - aktualnego czasu; - częstości rytmu; - czułości, prędkości zapisu i rodzaju filtru. | TAK |  |
| 16. | Pamięć wewnętrzna do przechowywania minimum 40 zapisów EKG, wykonanych w trybie automatycznym, z możliwością podglądu. | TAK |  |
| 17. | Możliwość rozbudowy pamięci wewnętrznej. | TAK |  |
| 18. | Interfejs USB, umożliwiający zapis EKG na nośniku PenDrive. | TAK |  |
| 19. | Pasmo przenoszenia: minimum 0,05 ÷ 300 Hz. | TAK |  |
| 20. | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą pacjenta. | TAK |  |
| 21. | Wyświetlanie na ekranie LCD ostrzeżeń o braku kontaktu elektrody ze skórą pacjenta. | TAK |  |
| 22. | Zabezpieczenie przed błędnym oklejeniem pacjenta- funkcja kontroli kolejności elektrod | TAK |  |
| 23. | Wyświetlanie na ekranie LCD komunikatu informującego o ostrym zawale serca pacjenta. | TAK |  |
| 24. | Drukarka termiczna, wbudowana w aparat. | TAK |  |
| 25. | Papier termiczny składany formatu A4. | TAK |  |
| 26. | Ryza startowa papieru termicznego formatu A4 – minimum 250 kart. | TAK |  |
| 27. | Prędkość zapisu: 5, 10, 25 i 50 mm/s. | TAK |  |
| 28. | Rozdzielczość zapisu: minimum 8 pkt./mm. | TAK |  |
| 29. | Jednoczesna rejestracja sygnału EKG z 3-ech, 6-ciu i 12-tu odprowadzeń. | TAK |  |
| 30. | Formaty wydruku: 3 + 1 kanał, 3 + 3 kanały, 6 kanałów, 6 + 6 kanałów, 12 kanałów. | TAK |  |
| 31. | Wydruki w trybie ręcznym: 3, 6, 8 i 12 kanałów z konfigurowaną grupą kanałów. | TAK |  |
| 32. | Wydruk daty i godziny badania. | TAK |  |
| 33. | Czułość: 5, 10 i 20 mm/mV. | TAK |  |
| 34. | Możliwość wydruku EKG z pamięci aparatu ze zmienionymi wartościami czułości i prędkości zapisu, zmienionymi parametrami filtru i w innym formacie wydruku. | TAK |  |
| 35. | Filtr zakłóceń pochodzących od elektroenergetycznej sieci zasilającej. | TAK |  |
| 36. | Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych i pływania linii izoelektrycznej. | TAK |  |
| 37. | Obwody wejściowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defibrylatora. | TAK |  |
| 38. | Wykrywanie impulsów stymulatora. | TAK |  |
| 39. | Częstotliwość próbkowania dla detekcji impulsów stymulatora: minimum 40 000 próbek / s / kanał. | TAK |  |
| 40. | Częstotliwość cyfrowego próbkowania EKG dla analizy i zapisu: minimum 1000 próbek / s / kanał. | TAK |  |
| 41. | Rozdzielczość przetwarzania: minimum 20 bitów. | TAK |  |
| 42. | Moduł bezprzewodowej akwizycji sygnału EKG, wyposażony w: - 10-elektrodowy rozpinany kabel pacjenta dla 12-tu standardowych odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6; - przyciski zdalnego wyzwalania zapisu EKG i drukowania rytmu. | TAK |  |
| 43. | Interfejs komunikacyjny sieci przewodowej Ethernet LAN | TAK |  |
| 44. | Obsługa standardu DICOM w komunikacji dwukierunkowej w zakresie MWL i C-Store | TAK |  |
| 45. | Wymagana integracja ze szpitalnym systemem informatycznym | TAK |  |
| 46. | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim. | TAK |  |
| 47. | Możliwość rozbudowy o opcję systemu wysiłkowego | TAK |  |
| 48. | Zasilanie aparatu z elektroenergetycznej sieci 230 V AC 50 Hz i z wewnętrznego bezobsługowego akumulatora. | TAK |  |
| 49. | Możliwość wykonania minimum 200 badań w trybie automatycznym przy zasilaniu aparatu z wewnętrznego akumulatora. | TAK |  |
| 50. | Aparat przenośny, zainstalowany na wózku kolumnowym. | TAK |  |
| 51. | Bezpieczne i ergonomiczne zainstalowanie aparatu na wózku. | TAK |  |
| 52. | Prosty i szybki montaż na wózku i demontaż z wózka aparatu. | TAK |  |
| 53. | Możliwość blokady kół wózka. | TAK |  |
| 54. | Wózek wyposażony w wysięgnik oraz pojemnik na akcesoria zainstalowany na kolumnie wózka. | TAK |  |
| 55. | Masa aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wózka: poniżej 6,5 kg. | TAK |  |
| 56. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na płycie CD. | TAK |  |
| 57. | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu. | TAK |  |

PAKIET IV

| Lp. | Nazwa Sprzętu | Ilość w szt. | Cena netto zł | Wartość netto zł | Podatek VAT |  | Wartość brutto zł | Gwarancja m-ce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość zł |  |  |
| 1 | Ultrasonograf | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  |  |  |

# Maksymalny termin dostawy ………………. dni kalendarzowych od podpisania umowy

# Wartość netto słownie:  .......................................................................................................................................................................

# Wartość brutto słownie: .......................................................................................................................................................................

Ultrasonograf

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Parametry wymagane | Parametry oceniane | Parametry oferowane/ podać zakres lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |  |
| 2. | Model | Podać |  |  |
| 3. | Rok produkcji 2019 | Podać |  |  |
| Dane sprzętu medycznego |  |  |  |  |
| 4. | WYMAGANIA PODSTAWOWE: |  |  |  |
| 5. | Zakres częstotliwości pracy [MHz] 1,1 – 18,0 MHz | TAK |  |  |
| 6. | Technologia cyfrowa | TAK |  |  |
| 7. | Ilość niezależnych kanałów | TAK |  |  |
| 8. | Ilość niezależnych gniazd głowic obrazowych przełączanych elektronicznie min. 5 | TAK |  |  |
| 9. | Możliwość współpracy z głowicami Dopplerowskimi nieobrazowymi | TAK |  |  |
| 10. | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal] min. 21 | TAK | 21” – 0 pkt. Powyżej 21” – 5 pkt |  |
| 11. | Rozdzielczość monitora full HD 1080P | TAK |  |  |
| 12. | Monitor na ruchomym ramieniu regulowanym niezależnie od konsoli, góra – dół, prawo – lewo min. 180 stopni) | TAK |  |  |
| 13. | Regulacja wysokości pulpitu sterowniczego, w zakresie min +10 cm | TAK |  |  |
| 14. | Możliwość obrotu konsoli operatora o +/- 90 stopni w prawo i w lewo | TAK |  |  |
| 15. | Szybki dostęp do funkcji sterowania aparatem przy pomocy ekranu dotykowego o wielkości powyżej 13” | TAK |  |  |
| 16. | Możliwość regulacji pochylenia ekranu dotykowego | TAK |  |  |
| 17. | Klawiatura qwerty wyświetlana na ekranie dotykowym | TAK |  |  |
| 18. | Dodatkowa klawiatura qwerty wysuwana spod konsoli | TAK |  |  |
| 19. | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) | TAK |  |  |
| 20. | Liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B oraz kolor Doppler. Min. 2500 | TAK |  |  |
| 21. | Zintegrowany z aparatem systemu archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne DVD/CD. | TAK |  |  |
| 22. | Zintegrowany dysk twardy HDD, min. 500 GB | TAK |  |  |
| 23. | Nastawy programowane dla aplikacji i głowic, tzw. „presety”, min. 30 | TAK |  |  |
| 24. | Drukarka termiczna (video) czarno – biała | TAK |  |  |
| 25. | Preinstalowany dedykowany system ochrony antywirusowej | TAK |  |  |
| 26. | Dedykowany do aparatu podgrzewacz żelu | TAK |  |  |
| 27. | Możliwość zamontowania pojemnika na żel ultrasonograficzny o pojemności 1 litra | TAK/NIE | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |
| 28. | Czas uruchamiania aparatu do pełnej gotowości do badania max. 90 sek. | TAK |  |  |
| 29. | Waga aparatu bez głowic i urządzeń peryferyjnych max. 76 kg | TAK | <= 76 - 5 pkt >76 – 0 pkt |  |
| 30. | Tryb 2D (B-mode) | TAK |  |  |
| 31. | Zakres ustawiania głębokości penetracji [cm] 1 - 30 | TAK |  |  |
| 32. | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego. Min. 10x | TAK |  |  |
| 33. | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE. Min. 10x | TAK |  |  |
| 34. | Zakres dynamiki systemu [dB], min. 227 dB | TAK |  |  |
| 35. | Zastosowanie technologii automatycznie optymalizującej obraz w trybie B, Color oraz PW za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |  |
| 36. | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) z możliwością wyboru minimum 5 kierunków sterowania liniami obrazowymi. | TAK | 5 kierunków – 0 pkt., powyżej – 5 pkt. |  |
| 37. | Tryb obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction) | TAK |  |  |
| 38. | Tryb M | TAK |  |  |
| 39. | Anatomiczny tryb M-mode | TAK |  |  |
| 40. | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK |  |  |
| 41. | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] przy 0 kącie korekcji, min. +/- 840 cm/s | TAK |  |  |
| 42. | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [cm] 0,5 - 20 | TAK |  |  |
| 43. | Podać kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej [mm], min. +/- 89, skok o 1 | TAK |  |  |
| 44. | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) | TAK |  |  |
| 45. | Sterowany pod kontrolą obrazu z głowicy sektorowej elektronicznej | TAK |  |  |
| 46. | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] przy 0 kącie korekcji, min. +/- 1100 cm/s | TAK |  |  |
| 47. | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |  |
| 48. | Regulacji uchylności pola Dopplera Kolorowego | TAK |  |  |
| 49. | Zakres skali prędkości, min. +/- 0,6 - +/- 245 cm/s | TAK |  |  |
| 50. | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | TAK |  |  |
| 51. | Doppler mocy (Power Doppler) kierunkowy | TAK |  |  |
| 52. | Doppler tkankowy | TAK |  |  |
| 53. | Mapowany kolorem | TAK |  |  |
| 54. | Spektralny Doppler tkankowy | TAK |  |  |
| 55. | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
| 56. | Obrazowanie harmoniczne |  |  |  |
| 57. | Tryb Duplex (2D + PWD lub CD) | TAK |  |  |
| 58. | Tryb Triplex (2D + PWD + CD) | TAK |  |  |
| 59. | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym |  |  |  |
| 60. | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe - kardiologiczne - naczyniowe - TCD - ginekologiczne - położnicze - radiologiczne | TAK |  |  |
| 61. | Liczba par kursorów pomiarowych min. 8 | TAK |  |  |
| 62. | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum) | TAK |  |  |
| 63. | Głowica sektorowa elektroniczna „phased array” wieloczęstotliwościowa do badań kardiologicznych dorosłych. Głowica wykonana w technologii „single crystal” | TAK |  |  |
| 64. | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] min. 1,1 – 4,8 | TAK |  |  |
| 65. | Liczba elementów min. 96 | TAK |  |  |
| 66. | Maksymalna głębokość penetracji [cm] min. 30 | TAK |  |  |
| 67. | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |  |
| 68. | Praca w trybie Dopplera ciągłego CWD | TAK |  |  |
| 69. | Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert) | TAK |  |  |
| 70. | Zintegrowane oprogramowanie do automatycznej detekcji wsierdzia i obliczenia frakcji wyrzutowej. | TAK/NIE | Nie - 0 pkt, Tak – 5 pkt |  |
| 71. | Elastografia uciskowa | TAK |  |  |
| 72. | Elastografia Shear wave | TAK |  |  |
| 73. | Zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń. | TAK |  |  |
| 74. | Zintegrowane oprogramowanie do Stress Echo | TAK |  |  |
| 75. | Transmisja danych i obrazów w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 (Dicom Storage, Print, Worklist) z opcjonalną możliwością połączenia przez łącze bezprzewodowe Wi-Fi. | TAK |  |  |
| 76. | Obrazowanie panoramiczne o długości min. 50cm. | TAK/NIE | Nie - 0 pkt, Tak – 5 pkt |  |
| 77. | Możliwość bezprzewodowego (Wi-Fi) podłączenia do sieci komputerowej LAN | TAK |  |  |
| 78. | Tryb „zamrożenia” systemu z możliwością odłączenia zasilania na czas min. 30 minut i z możliwością szybkiego wznowienia pracy w czasie max. 5 sekund. | TAK |  |  |

PAKIET V

| Lp. | Nazwa Sprzętu | Ilość w szt. | Cena netto zł | Wartość netto zł | Podatek VAT |  | Wartość brutto zł | Gwarancja m-ce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość zł |  |  |
|  | Autoklawy (tego samego producenta) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Autoklawy - sterylizatory parowe typ A | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Autoklawy - sterylizatory parowe typ B | 5 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  |  |  |

# Maksymalny termin dostawy ………………. dni kalendarzowych od podpisania umowy

# Wartość netto słownie:  .......................................................................................................................................................................

# Wartość brutto słownie: .......................................................................................................................................................................

1. Autoklawy - sterylizatory parowe typ A

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Parametry wymagane | Parametry oferowane/ podać zakres lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model | Podać |  |
| 3 | Rok produkcji 2019 | Podać |  |
| Dane sprzętu medycznego |  |  |  |
| 4. | Szerokość: min. 42 cm | TAK |  |
| 5. | Wysokość: min. 48 cm | TAK |  |
| 6. | Głębokość: min. 65 cm | TAK |  |
| 7. | Instalacja musi być możliwa na blacie o głębokości = 60 cm | TAK |  |
| 8. | Komora cylindryczna: min. Ø 24 cm x 44 cm | TAK |  |
| 9. | Objętość komory: min. 21 litry | TAK |  |
| 10. | Maks. załadunek instrumenty: 7 kg | TAK |  |
| 11. | Maks. załadunek tekstylia: 2.5 kg | TAK |  |
| 12. | Waga: maks. 49 kg | TAK |  |
| 13. | Autoklaw do instalacji na blacie z wirnikową pompą próżniową chłodzoną wodą z instalacji wodociągowej. | TAK |  |
| 14. | Łatwa instalacja, standardowe przyłącza do instalacji wodociągowej | TAK |  |
| 15. | Uchwyt na tacki oraz kontenery. Możliwość wyjęcia uchwytu. | TAK |  |
| 16. | Komora ze stali nierdzewnej o jakości nie gorszej niż 316ti, węże i wyposażenie z materiałów nierdzewnych. | TAK |  |
| 17. | Wypieranie powietrza za pomocą próżni frakcyjnej | TAK |  |
| 18. | Suszenie próżniowe | TAK |  |
| 19. | Możliwość podłączenia zewnętrznego systemu uzdatniania wody | TAK |  |
| 20. | Jednorazowy obieg wody uzdatnionej | TAK |  |
| 21. | Wbudowane podgrzewanie wstępne | TAK |  |
| 22. | 1 uchwyt mający możliwość trzymania kaset typu standard tray oraz tacek | TAK |  |
| 23. | Programy: 134°C Program uniwersalny całkowity czas cyklu na wsad 7 kg: 30 minut (5.5 minut czas wyjaławiania) plus 15 minut czas suszenia (możliwość przerwania suszenia poprzez użytkownika) 134°C Szybki program S całkowity czas cyklu na wsad 0.5 kg: 15 minut (3.5 minut czas wyjaławiania) plus 10 minut czas suszenia (możliwość przerwania suszenia poprzez użytkownika) 134°C Szybki program B całkowity czas cyklu na wsad 0.5 kg: 30 minut (5.5 minut czas wyjaławiania) plus 10 minut czas suszenia (możliwość przerwania suszenia poprzez użytkownika 121°C program ochronny 20 minut czas wyjaławiania plus 20 minut czas suszenia (możliwość przerwania suszenia poprzez użytkownika) 134°C Prion-program 20 minut czas wyjaławiania plus 15 minut czas suszenia (możliwość przerwania suszenia poprzez użytkownika) Test próżniowy Test Bowie & Dick‘a | TAK |  |
| 24. | Możliwość modyfikacji parametrów każdego programu, aby móc spełnić wszelkie wymogi w przyszłości. | TAK |  |
| 25. | Automatyczne wyświetlanie numeru cyklu po każdej sterylizacji | TAK |  |
| 26. | Monitoring parametrów za pomocą mikroprocesora | TAK |  |
| 27. | Pomiar ciśnienia za pomocą pomiaru ciśnienia bezwzględnego czujnikiem klasy 0.3 Pomiar temperatury czujnikami typu PT1000 klasa A | TAK |  |
| 28. | Alfanumeryczny ciekłokrystaliczny dwuwierszowy wyświetlacz na 40 znaków w sumie. Komunikaty i obsługa w języku polskim. | TAK |  |
| 29. | Możliwość łatwej obsługi za pomocą 2 przycisków | TAK |  |
| 30. | Automatyczny zintegrowany pomiar jakości wody przed każdym cyklem | TAK |  |
| 31. | Automatyczny zapis ostatnich 40 cykli na wewnętrznej pamięci. | TAK |  |
| 32. | Zdolność do zmiany wartości fizycznej wskaźnika znajdującego się w przyrządzie testowym typu PCD „helix” według EN867/5 lub równoważnej | TAK |  |
| 33. | Interfejs seryjny z możliwością przyłączenia drukarki, komputera oraz elektronicznego rejestratora cykli z zapisem na karcie pamięci typu compact flash. Możliwość podłączenia do sieci komputerowej za pomocą adaptera. Dostępność oprogramowania do elektronicznej archiwizacji cykli z zapisem graficznym, identyfikacją wsadu, zwolnieniem wsadu oraz identyfikacją personelu. | TAK |  |
| 34. | Protokół sterylizacji zawiera informacje: data, czas, numer wsadu oraz temperaturę, ciśnienie i czasy podczas każdego kroku programu. | TAK |  |
| 35. | Możliwość zdalnego diagnozowania usterek za pomocą modemu | TAK |  |
| 36. | Automatyczna blokada drzwi podczas usterki | TAK |  |
| 37. | Elektryczna oraz mechaniczna blokada drzwi podczas sterylizacji | TAK |  |
| 38. | Zawór bezpieczeństwa | TAK |  |
| 39. | Czujnik temperatury zapobiegający przegrzanie | TAK |  |
| 40. | Czujnik zapobiegający za niskie ciśnieni wody | TAK |  |
| 41. | Akustyczny oraz optyczny sygnał podczas usterki | TAK |  |
| 42. | AC 220 V- 240 V / 50Hz, pobór mocy maks. 2500 Watt | TAK |  |
| 43. | EN 13060, klasa B lub równoważna | TAK |  |
| 44. | 93/42 EEC lub równoważna | TAK |  |
| 45. | 97/23 EEC lub równoważna | TAK |  |
| 46. | EN 60601-1 -2; EMC lub równoważna | TAK |  |
| 47. | EN 61010-1 -2; bezpieczeństwo elektryczne lub równoważna | TAK |  |

2. Autoklawy - sterylizatory parowe typ B

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Parametry wymagane | Parametry oferowane/ podać zakres lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model | Podać |  |
| 3 | Rok produkcji 2019 | Podać |  |
| Dane sprzętu medycznego |  |  |  |
| 4. | Szerokość: min. 42 cm | TAK |  |
| 5. | Wysokość: min. 48 cm | TAK |  |
| 6. | Głębokość: min. 56 cm | TAK |  |
| 7. | Instalacja musi być możliwa na blacie o głębokości = 50 cm | TAK |  |
| 8. | Komora cylindryczna: min. Ø 24 cm x 34 cm | TAK |  |
| 9. | Objętość komory: min. 18 litrów | TAK |  |
| 10. | Maks. załadunek instrumenty: 5 kg | TAK |  |
| 11. | Maks. załadunek tekstylia: 1.8 kg | TAK |  |
| 12. | Waga: maks. 44 kg | TAK |  |
| 13. | Autoklaw do instalacji na blacie z membranową pompą próżniową i zintegrowanymi zbiornikami na wodę uzdatnioną i zużytą. Objętość każdego zbiornika min. 5 litrów. | TAK |  |
| 14. | Uchwyt na tacki oraz kontenery. Możliwość wyjęcia uchwytu. | TAK |  |
| 15. | Komora ze stali nierdzewnej, węże i wyposażenie z materiałów nierdzewnych. | TAK |  |
| 16. | Wypieranie powietrza za pomocą próżni frakcyjnej | TAK |  |
| 17. | Suszenie próżniowe | TAK |  |
| 18. | Możliwość podłączenia zewnętrznego systemu uzdatniania wody | TAK |  |
| 19. | Jednorazowy obieg wody uzdatnionej | TAK |  |
| 20. | Wbudowane podgrzewanie wstępne | TAK |  |
| 21. | 1 uchwyt mający możliwość trzymania kaset typu standard tray oraz tacek | TAK |  |
| 22. | Programy: 134°C Program uniwersalny całkowity czas cyklu na wsad 7 kg: 30 minut (5.5 minut czas wyjaławiania) plus 15 minut czas suszenia (możliwość przerwania suszenia poprzez użytkownika) 134°C Szybki program S całkowity czas cyklu na wsad 0.5 kg: 15 minut (3.5 minut czas wyjaławiania) plus 10 minut czas suszenia (możliwość przerwania suszenia poprzez użytkownika) 134°C Szybki program B całkowity czas cyklu na wsad 0.5 kg: 28 minut (5.5 minut czas wyjaławiania) plus 10 minut czas suszenia (możliwość przerwania suszenia poprzez użytkownika 121°C program ochronny 20 minut czas wyjaławiania plus 20.5 minut czas suszenia (możliwość przerwania suszenia poprzez użytkownika) 134°C Prion-program 20 minut czas wyjaławiania plus 15 minut czas suszenia (możliwość przerwania suszenia poprzez użytkownika) Test próżniowy Test Bowie & Dick‘a | TAK |  |
| 23. | Możliwość modyfikacji parametrów każdego programu, aby móc spełnić wszelkie wymogi w przyszłości. | TAK |  |
| 24. | Automatyczne wyświetlanie numeru cyklu po każdej sterylizacji | TAK |  |
| 25. | Monitoring parametrów za pomocą mikroprocesora | TAK |  |
| 26. | Pomiar ciśnienia za pomocą pomiaru ciśnienia bezwzględnego czujnikiem klasy 0.3 Pomiar temperatury czujnikami typu PT1000 klasa A | TAK |  |
| 27. | Alfanumeryczny ciekłokrystaliczny dwuwierszowy wyświetlacz na 40 znaków w sumie. | TAK |  |
| 28. | Możliwość łatwej obsługi za pomocą 2 przycisków | TAK |  |
| 29. | Automatyczny zintegrowany pomiar jakości wody przed każdym cyklem | TAK |  |
| 30. | Automatyczny zapis ostatnich 40 cykli na wewnętrznej pamięci. | TAK |  |
| 31. | Zdolność do zmiany wartości fizycznej wskaźnika znajdującego się w przyrządzie testowym typu PCD „helix” według EN867/5 lub równoważna | TAK |  |
| 32. | Interfejs seryjny z możliwością przyłączenia drukarki, komputera oraz elektronicznego rejestratora cykli z zapisem na karcie pamięci typu compact flash. Możliwość podłączenia do sieci komputerowej za pomocą adaptera. Możliwość współpracy z oprogramowania do elektronicznej archiwizacji cykli z zapisem graficznym, identyfikacją wsadu, zwolnieniem wsadu oraz identyfikacją personelu. | TAK |  |
| 33. | Możliwość współpracy oprogramowania z myjnią termo-dezyfektorem. | TAK |  |
| 34. | Protokół sterylizacji zawiera informacje: data, czas, numer wsadu oraz temperaturę, ciśnienie i czasy podczas każdego kroku programu. | TAK |  |
| 35. | Możliwość zdalnego diagnozowania usterek za pomocą modemu | TAK |  |
| 36. | Automatyczna blokada drzwi podczas usterki | TAK |  |
| 37. | Elektryczna oraz mechaniczna blokada drzwi podczas sterylizacji | TAK |  |
| 38. | Zawór bezpieczeństwa | TAK |  |
| 39. | Czujnik temperatury zapobiegający przegrzanie | TAK |  |
| 40. | Czujnik zapobiegający za niskie ciśnieni wody | TAK |  |
| 41. | Akustyczny oraz optyczny sygnał podczas usterki | TAK |  |
| 42. | AC 220 V- 240 V / 50Hz, pobór mocy maks. 2100 Watt | TAK |  |
| 43. | EN 13060, klasa B lub równoważna | TAK |  |
| 44. | 93/42 EEC lub równoważna | TAK |  |
| 45. | 97/23 EEC lub równoważna | TAK |  |
| 46. | EN 60601-1 -2; EMC lub równoważna | TAK |  |
| 47. | EN 61010-1 -2; bezpieczeństwo elektryczne lub równoważna | TAK |  |