Warszawa, dnia  21.02.2020 r.

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

dotyczące treści SIWZ

NR SPRAWY: 5/ZP/2020

Przetarg nieograniczony na:

„Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga – Północ – dostawa autoklawów”

Pytanie nr 1

Dotyczy SIWZ

W rozdz. V Warunki udziału w postępowaniu, ust. 1  pkt 2) lit. b) SIWZ, Zamawiający napisał:

Zdolność techniczna lub zawodowa

Wykonawca spełni warunek, jeżeli udokumentuje wykonanie, co najmniej dwóch zamówień 
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, wykonanych  w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, obejmujących dostawę, instalację i uruchomienie autoklawów o wartości nie mniejszej niż 50% wartości oferowanego sprzętu.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej jedną dostawę znacznie bardziej zaawansowanego technologicznie urządzenia medycznego o wartości znacząco przekraczającej wartość przedmiotu zamówienia.

Chcielibyśmy również podkreślić, że warunek zdolności technicznej lub zawodowej w zamyśle ustawodawcy ma na celu potwierdzenie zdolności potencjalnego wykonawcy do wykonania zamówienia, umożliwienie Wykonawcy złożenia wykazu zawierającego zrealizowaną dostawę innego urządzenia medycznego (o bardziej złożonym procesie realizacji niż w przypadku autoklawu) w pełni potwierdza ww. zdolność Wykonawcy do realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

Odpowiedź

Zamawiający nie może przychylić się do sugestii, Wykonawcy gdyż dostawa innego urządzenia medycznego (o bardziej złożonym procesie realizacji niż w przypadku autoklawu, nie określonego przez Wykonawcę) nie daje automatycznej gwarancji zdolności technicznej przy montażu/instalacji i uruchomieniu autoklawów

Pytanie nr 2

Dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 7 do SIWZ

Zamawiający w § 4 Gwarancja w ust. 2 napisał:

Wykonawca, w ramach gwarancji, zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek, wad fizycznych, awarii sprzętu łącznie z wymianą uszkodzonych części i podzespołów, jeżeli ujawnią się one w terminie gwarancji określonym w zał. 3 do umowy lub do dostarczenia wolnego od wad przedmiotu umowy. Zamawiającemu przysługuje żądanie dostarczenia i zainstalowania sprzętu zastępczego na czas naprawy określony w zał. 3 do umowy.

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzeń zastępczych na czas naprawy? Wymóg dostarczenia sprzętów zastępczych powoduje znaczny wzrost ceny potencjalnych ofert, gdyż każdy z Wykonawców musi ponieść dodatkowe koszty związane 
z koniecznością posiadania na stanie urządzeń zastępczych.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe odstąpienie.

Pytanie nr 3

Dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 7 do SIWZ

Zamawiający w § 4 Gwarancja w ust. 8 napisał:

Jeżeli Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad lub jej część, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub jej części.

Obecny zapis powoduje ryzyko tzw. „wiecznej gwarancji”. Ryzyko takie przekłada się w sposób bezpośredni na zwiększenie wartości oferty. Prosimy o zmianę zapisu zgodnie z poniższą propozycją:

„Jeżeli Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad lub jej część, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub jej części, jednak nie dłużej niż do końca gwarancji podstawowej.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 4

Autoklawy - sterylizatory parowe typu A

1. Punkt 19. Możliwość podłączenia zewnętrznego systemu uzdatniania wody.

Proszę o odpowiedź jakiego rodzaju zewnętrzny system uzdatniana wody ma być zastosowany. Czy ma to być demineralizator dedykowany do tego typu autoklawu, czy też ma to być system odwróconej osmozy. Proszę o informację, czy ww. urządzenie ma być tej samej produkcji (producent) co autoklaw, czy może być innego producenta.

Proszę o informację, ile sztuk tego urządzenia mamy zaoferować.

Odpowiedź:

Należy zastosować system odwróconej osmozy. System musi spełniać parametry techniczne producenta urządzenia. Producent może być inny niż producent autoklawów. Należy przewidzieć 3 urządzenia do zasilania 6 autoklawów.

2. Punkt 33. Interfejs seryjny z możliwością przyłączenia drukarki, komputera oraz elektronicznego rejestratora cykli z zapisem na karcie pamięci typu compact flash. Możliwość podłączenia do sieci komputerowej za pomocą adaptera.

Dostępność oprogramowania do elektronicznej archiwizacji cykli z zapisem graficznym, identyfikacją wsadu, zwolnieniem wsadu oraz identyfikacją personelu.

Proszę o odpowiedź czy autoklaw ma mieć tylko taką możliwość, czy też ma być wyposażony w jedno z wymienionych wyżej urządzeń.

Odpowiedź:

Autoklaw ma być wyposażony w drukarkę.

Pytanie nr 5

Autoklawy - sterylizatory parowe typ B

1. Punkt 18. Możliwość podłączenia zewnętrznego systemu uzdatniania wody.

Proszę o odpowiedź, jeżeli autoklaw jest wyposażony w zintegrowanymi zbiornikami na wodę uzdatnioną i zużytą. Objętość każdego zbiornika min. 5 litrów to czy ma również mieć możliwość podłączenia zewnętrznego systemu uzdatniania wody. A jeżeli ma mieć taką możliwość to jakiego rodzaju zewnętrzny system uzdatniana wody ma być zastosowany. Czy ma to być demineralizator dedykowany do tego typu autoklawu, czy też ma to być system odwróconej osmozy. Proszę o informację, czy ww. urządzenie ma być tej samej produkcji (producent) co autoklaw, czy może być innego producenta.

Proszę o informację, ile sztuk tego urządzenia mamy zaoferować.

Odpowiedź:

Ten typ autoklawu nie potrzebuje zewnętrznego źródła wody. Urządzenie będzie korzystało z wody z wewnętrznych zbiorników.

2. Punkt 32. Interfejs seryjny z możliwością przyłączenia drukarki, komputera oraz elektronicznego rejestratora cykli z zapisem na karcie pamięci typu compact flash. Możliwość podłączenia do sieci komputerowej za pomocą adaptera.

Dostępność oprogramowania do elektronicznej archiwizacji cykli z zapisem graficznym, identyfikacją wsadu, zwolnieniem wsadu oraz identyfikacją personelu.

Proszę o odpowiedź czy autoklaw ma mieć tylko taką możliwość, czy też ma być wyposażony w jedno z wymienionych wyżej urządzeń.

Odpowiedź:

Autoklaw ma być wyposażony w drukarkę.

Pytanie nr 6

Autoklawy - sterylizatory parowe typ C

Punkt 17. Czy autoklaw ma mieć możliwość wyposażenia w filtr HEPA, czy też ma go faktycznie posiadać?

Autoklaw ma faktycznie posiadać filtr Hepa.

Punkt 18. Sterylizator zasilany wyłącznie wodą uzdatnioną (demineralizowaną lub destylowaną) o wymaganych parametrach i pod właściwym ciśnieniem.

Proszę o odpowiedź jakiego rodzaju system uzdatniana wody ma być zastosowany. Czy ma to być demineralizator dedykowany do tego typu autoklawu, czy też ma to być system odwróconej osmozy. Proszę o informację, czy ww. urządzenie ma być tej samej produkcji (producent) co autoklaw, czy może być innego producenta.

Odpowiedź:

Należy zastosować system odwróconej osmozy. System musi spełniać parametry techniczne producenta urządzenia.  Producent może być inny niż producent autoklawów. Należy przewidzieć 2 urządzenia do zasilania wodą uzdatnioną.

DYREKTOR

Alina Chraboł - Sura